冷冻切片机招标参数

- ※采用双制冷控温技术，操作腔体为压缩机控温，样本头为半导体控温方式；

- 2、电动进样，手动切片；

3、切片厚度：0.5 - 100 µm，0.5 - 5. µm 以 0.5 µm为增幅；
4、修块厚度：1 - 800 µm连续可调，1- 10µm 以 1µm为增幅；
5、、样本回缩：0-250um，连续可调；

6、※具备可通过控制杆和触摸两种方式控制的7英寸彩色触摸屏；

7、水平行程：28mm，垂直行程：70mm。水平进样限位提醒，在最前端、最后端均设置限位提醒。水平行程剩余1mm时，有声/光警报；

8、可视指针标识，有刻度数值显示X和Y轴角度调节度数，样本调向：X和Y轴：8度，Z轴360°；

9、水平进样速度：0-1800µm/s，可自由调节；

10、※箱体工作温度范围为0~-35℃，样品头制冷，温度范围为-10℃~-50℃；

11、手轮可在6点、12点两个方向锁定，并有指示；

12、具备半刀功能，支12点至6点之间的行程进行修片；

13、具有自动除霜和手动除霜功能。手动除霜：工作仓、速冻台、样品头可分别单独除霜，除霜过程中带进度显示；

14、废液管理系统，积液瓶容量显示及瓶满提醒，积液瓶在位检测及提示。

15、具有紫外消毒功能，保障安全；

16、玻璃窗透明性好，可加热除雾。箱体照明采用LED光源，亮度可调节；

17、15个冷冻点，2个半导体快速冷冻点，快速冷冻点制冷温度可达－60℃；

18、自动休眠和唤醒模式，在节约能源的同时，减少人工操作，节省等待时间。