激光载玻片打印机参数

1. 采用激光直接标刻技术，激光直接烧灼出字符。
2. ※无需色带和墨盒等打印耗材
3. 可打印各种油漆面玻片，对玻片漆面平整度无严格要求。
4. 打印精度高，打印出的二维码可轻松扫描。
5. 可连接医院HIS和LIS系统。
6. 可实现打印信息的导出及批量打印功能，也可实现自主人工输入信息打印功能。
7. 整机集成彩色触摸屏，方便操作。
8. 彩色触摸屏尺寸不小于8英寸。
9. 一次可装载不少于100张载玻片。
10. 机械推手将打印完成的玻片直接推送到玻片收集工位，避免打印完成的玻片自由滑落或摔落。
11. 固定的玻片收集工位，无需可移动的玻片收集槽。
12. 玻片收集工位一次可收集打印完成的玻片数不少于40张。
13. 打印完成的玻片被横向推出，打印字迹位于打号机右侧。
14. 打印完成的玻片收集采用堆栈结构，最先打印的玻片位于堆栈的最上方。
15. 具有WIFI功能，可实现无线连接。
16. [bookmark: _GoBack]整机宽度不大于21cm，可放置在切片工作台上，打印速度≤6秒/玻片，即每分钟可以连续打印不少于10张载玻片。
17. 内置空气过滤系统，滤除打印粉尘。
18. 具有RJ45接口，可有线联接网络。
19. ※外置分体电源设计，提高系统稳定性。
20. 玻片上载架采用可拔插设计，方便装载玻片
21. 玻片上载槽位于玻片打号机侧右方，方便装载玻片
22. 本机集成电脑主机。
23. ※windows操作系统。
24. 具有蓝牙功能。
25. 具有USB接口，用于数据的导入导出。
26. 整机集成二维码扫描器。
27. 配置紫外激光器。



配置清单：

1、 主机一台
2、 电源线一条
3、 USB数据线一条
4、 内置二维码扫描器
5、 玻片4盒（50片/盒）
6、 玻片上载架1个
7、 使用手册一本
