取材台
主要技术参数及概述：
1.整体尺寸：≥1800*800*2000mm。
2.外形结构：采用无背板开放式结构，通风排水采用下沉式水气分离结构。
3.整体材质：采用整体优质S316不锈钢，操作面厚度2.0mm，左右挡板为10mm厚钢化高清玻璃。
    4.技术需求：
4.1.新风层流控制系统，新风风量≥600m3/h，通过孔板布气装置送至工作人员呼吸区域，同时与排风形成“上送下排”的气流形式。
4.2.立体双面排风系统，排风量≥1200m3/h。采用下排气系统，孔板导流式不锈钢排气孔，全压范围330-550pns，工作风噪<45db,配优质不锈钢防腐风管。
4.3.独立的排风系统，有效排出有害气体，保证室内空气质量,能够迅速彻底地排除组织异味及有毒有害气体，有效防止污染物的扩散，有效防护保障操作人员生物安全。
4.4.具有风速传感装置，可以实时显示风速大小.
4.5.具有紫外线空气消毒功能，可调射灯及紫外杀菌装置，可定时启停紫外线消毒
4.6.具有嵌入式照明系统，配取材辅助光源.
4.7.配一体化水池，操作台面与水池方向保持倾斜，让污水顺利及时排出.
    4.8.配备折叠水龙头和抽拉水龙头，便于取材用水及清洗取材设施。
4.9.配备电动管路粉碎机，处理多余标本，避免堵塞下水管道；
   *4.10漏电保护装置：整机电路系统配备漏电保护装置，过载保护装置，确保柜体电路对人员的绝对安全.
[bookmark: _GoBack]*4.11.气流控制装置:具有CMA资质的检测机构出具的气流控制装置检测报告。检测结果全部满足覆盖层厚度>35μm、抗拉强度>70Pa、断后伸长率>45%、盐雾试验保护等级>9级。
5.包含其他基础配置：
（1）新风风速指示仪1套
（2）电动管路粉碎机 1套
（3）折叠冷热水龙头 1个
（4）抽拉式水龙头  1个
（5）嵌入式照明光源 1套
（6）优质刻度取材板 1块
（7）防水电源插座 1个
（8）优质电控系统 1套
（9）定时启停紫外线消毒
（10）热水器  1台
（11）液晶显示屏支架  1个
  （12）气流控制装置 1套

