组织脱水机技术参数

1、处理量：≥300个标准样本盒(有序有间隔排列)；

2  10.4英寸彩色中文LCD触摸显示器操作面板， 

3、搅拌方式≥4种；可通过加压、加真空、泵进、泵出进行搅拌；

*4、石蜡缸（不含废蜡缸）≥4槽，总容量≥11升，

*5以免防止堵蜡，石蜡缸采用便于清洁拆卸的抽屉式结构，便于清洁和维护

*6、石蜡缸加热温度在50℃～70℃范围内每度可调。

7、试剂缸≥10个，冲洗瓶≥2个，前置能自由方便取出；并具有连接确认功能；

8、清洁程序≥3个，清洗次数可自行设定，并具有温水冲洗；

*9组织脱水槽具有机械锁保护装置，能滑动锁定或打开，能有效保护脱水槽防止意外误操作开盖。

10、连接管道的多向旋转阀采用不易黏结石蜡的陶瓷材料

11. 脱水缸及脱水篮筐为全304不锈钢材质，经久耐用

12、具备快速脱水程序，对于胃镜、活检等小标本，在使用常规试剂的前提下，可实现3小时内快速脱水
13、具有延时启动功能及断电保护记性功能；

*14、全封闭真空负压作业，仪器采用双活性碳过滤环保处理；

15、试剂消耗低，300个组织样本处理时只需要≤3.5L，节省科室成本。

16、质保期≥1年，湖北省具备原厂工程师驻本地维修。

