监护仪招标参数

监护仪外形结构：

  - 便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

  - ★>=10寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

  - ★整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 监测参数：

  - 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

  - 采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性

  - 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择

  - 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

  - 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。

  - ★血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况

  - 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性

  - 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式

  - 成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg

  - 小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg

  - 新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg

  - ★提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

- 系统功能：

  - 支持中/英文输入

  - 具有三级声光报警，参数报警级别可调

  - 具备报警集中设置功能

  - 具备血液动力学、药物计算功能

  - 支持>=1000小时趋势数据的存储与回顾功能

  - 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式

  - 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

  - 具备网络通信功能，实现中央站的集中监护

  - 标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时

  - 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求

  - ★主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

3.12产品设计使用年限≥8年