
多道心电图技术参数
	编号
	名称
	招标要求

	1 
	数字式心电图机
	1、 12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集；
2、 ▲支持12导心电+心向量同步采集
3、 心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。
4、 显示屏幕≥10英寸，具备LAN、USB等传输接口
5、 支持智能操作系统，可远程更新升级
6、 心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。
7、 ▲心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi
8、 锂电池额定容量≥10000mAh，在40℃或以下支持8小时以上连续工作
9、 耐极化电压：±600mV
10、 定标电压：1mV±1%
11、 共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）
12、 内部噪声：≤10μVP-P
13、 频响范围：0.05Hz~350Hz（-30%～+10%） 
14、 存储量：支持最高100000份心电数据存储
15、 ▲具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号
16、 ▲QTc参数测量：内置6种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置
17、 心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。
18、 心电图机支持本地报告进行同屏对比
19、 心电图机有经过IHE专项测试，可以满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。
20、 心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。
21、 支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。
22、 支持V5R、V3R、V1、V3、V5、V7儿童模式心电图采集。
23、 对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。
24、 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。
25、 [bookmark: _Hlk129872705]支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。
26、 阿托品试验采集及处理流程
27、 任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能
28、 梯形图生成技术
29、 支持心电事件、起搏心电、晚电位功能


[bookmark: _Hlk103934247]

                                   		                                                    

¶àµÀÐÄµçÍ¼

¼¼Êõ²ÎÊý

±àºÅ

Ãû³Æ

ÕÐ±êÒªÇó

1

Êý×Ö

Ê½ÐÄ

µçÍ¼

»ú

1

¡¢

1

2

µ¼Êý×ÖÊ½ÐÄµçÍ¼»ú£¬Ö§³Ö

12

µ¼ÐÄµçÍ¼Í¬²½²É¼¯£»

2

¡¢

¡ø

Ö§³Ö

12

µ¼ÐÄµç

+

ÐÄÏòÁ¿Í¬²½²É¼¯

3

¡¢

ÐÄµçÍ¼»úÒ»Ìå»¯Æ½°åÉè¼Æ

£¬

²É¼¯ÒÇÄ£¿éÄÚÖÃ

£»

Ö÷»úÈ«´¥¿Ø²Ù×÷

£¬

ÎÞÎïÀí

Ó²°´¼ü¡£

4

¡¢

ÏÔÊ¾ÆÁÄ»

¡Ý

10

Ó¢´ç

£¬

¾ß±¸

LAN

¡¢

USB

µÈ´«Êä½Ó¿Ú

5

¡¢

Ö§³ÖÖÇÄÜ²Ù×÷ÏµÍ³£¬¿ÉÔ¶³Ì¸üÐÂÉý¼¶

6

¡¢

ÐÄµçÍ¼Ö÷»úÖ§³ÖÄÚÖÃ

4G

¹¦ÄÜ£¬²»½ÓÊÜÍâÖÃÄ£¿é

¡£

7

¡¢

¡ø

ÐÄµçÍ¼Ö÷»úÖ§³Ö

2.4GHz/5GHz

Ë«Æµ¶ÎÎÞÏß

Wi-Fi

8

¡¢

ï®µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿

¡Ý

10

0

00mAh

£¬

ÔÚ

40

¡æ

»òÒÔÏÂÖ§³Ö

8

Ð¡Ê±ÒÔÉÏÁ¬Ðø¹¤×÷

9

¡¢

ÄÍ¼«»¯µçÑ¹£º

¡À

600mV

10

¡¢

¶¨±êµçÑ¹£º

1mV

±

1%

11

¡¢

¹²Ä£ÒÖÖÆ±È£º£¾

125

dB

£¨Ä¬ÈÏ½»Á÷ÂË²¨¹Ø±Õ£©

12

¡¢

ÄÚ²¿ÔëÉù£º

¡Ü

1

0

¦Ì

VP-P

13

¡¢

ÆµÏì·¶Î§£º

0.05Hz~350Hz

£¨

-30%

¡«

+10%

£©

14

¡¢

´æ´¢Á¿£ºÖ§³Ö×î¸ß

100000

·ÝÐÄµçÊý¾Ý´æ´¢

15

¡¢

¡ø

¾ß±¸È«µ¼ÁªÆð²«¼ì²â£¬×¼È·Ê¶±ðÆð²«ÐÅºÅ

16

¡¢

¡ø

QTc

²ÎÊý²âÁ¿

£º

ÄÚÖÃ

6

ÖÖ¼°ÒÔÉÏ²âÁ¿Ëã·¨

£¬

QTc

¼ÆËã·½·¨¿ÉÍ¨¹ýÏµÍ³

ÉèÖÃµ÷ÔÄ²¢ÉèÖÃ

17

¡¢

ÐÄµçÍ¼»úÖ§³ÖÅúÁ¿ÏÂÔØÔ¤Ô¼¼ÇÂ¼¹¦ÄÜ

£¬

²¢Ö§³Ö´ý¼ì²éÁÐ±íÏÔÊ¾

£¬

ÁÐ±íÓ¦

°üº¬¼ì²éÐÕÃû¡¢ÐÔ±ð¡¢ÄêÁäµÈÐÅÏ¢¡£

18

¡¢

ÐÄµçÍ¼»úÖ§³Ö±¾µØ±¨¸æ½øÐÐÍ¬ÆÁ¶Ô±È

19

¡¢

ÐÄµçÍ¼»úÓÐ¾­¹ý

IHE

×¨Ïî²âÊÔ£¬¿ÉÒÔÂú×ãÓëÒ½ÁÆÎÀÉú»ú¹¹ÐÅÏ¢ÏµÍ³Ö®

¼äµÄÐÅÏ¢»¥Áª¡¢»¥Í¨¡¢¼¯³É¹²ÏíµÄÒªÇó¡£

20

¡¢

ÐÄµçÍ¼»úÖ§³Öµ¼ÁªÍÑÂä

¡¢

Î±²î

¡¢

×óÓÒÊÖ½Ó·´

¡¢

ÎÞ·¨Ê¶±ð

¡¢

ÐÄÂÉÊ§³£²¨ÐÎ

µÄ×Ô¶¯¼ì²âºÍÌáÊ¾¹¦ÄÜ¡£

21

¡¢

Ö§³ÖÏûÏ¢ÊµÊ±ÌáÐÑ¹¦ÄÜ

£¬

ÈçÎ£¼±±¨¸æÌáÐÑ

¡¢

Õï¶ÏÍË»ØÌáÐÑ

¡¢

µ¼Áª¾À´íÌá

ÐÑ¡¢Õï¶ÏÍê³ÉÌáÐÑ¡£

22

¡¢

Ö§³Ö

V5R

¡¢

V3R

¡¢

V1

¡¢

V3

¡¢

V5

¡¢

V7

¶ùÍ¯Ä£Ê½ÐÄµçÍ¼²É¼¯¡£

23

¡¢

¶ÔÓÚÎ£¼±Öµ¼ì²éÊý¾Ý£¬Ö§³ÖÓÅÏÈÕï¶Ï¹¦ÄÜ£¬ÒÔÌáÐÑÕï¶ÏÖÐÐÄÓÅÏÈÕï¶Ï

¡£

24

¡¢

¼ÇÂ¼²âÖµ°üÀ¨

£º

ÐÄÂÊ

¡¢

µçÖá

¡¢

P

²¨Ê±ÏÞ

¡¢

P-R

¼äÆÚ

¡¢

QRS

Ê±ÏÞ

¡¢

Q-T

¼ä

ÆÚ¡¢

QTc

¡¢

T

²¨¡¢

Rv5

¡¢

Sv1

µÈ¡£

25

¡¢

Ö§³ÖÔÚ²É¼¯¶Ë½«ÐÄµçÍ¼Ô­Ê¼Êý¾ÝÉú³É¶þÎ¬Âë

£¬

²¢Í¨¹ý

ÊÖ»ú¶Ë

Î¢ÐÅ

·ÖÏíÐÎ

Ê½½«ÐÄµçÍ¼Ô­Ê¼²¨ÐÎ´ÓÄÚÍø´«ÊäÖÁÍâÍø

£¬

ÎïÀí¸ôÀë±£ÕÏÍøÂç°²È«

£¬

¿ÉÓ¦

¶ÔÒò

ÍøÂçÒì³£¡¢ÏµÍ³Òì³£µ¼ÖÂÐÄµçÍ¼ÎÞ·¨ÉÏ´«ÖÁÐÄµçÕï¶ÏÖÐÐÄ

µÈÇé¿ö

¡£

26

¡¢

°¢ÍÐÆ·ÊÔÑé²É¼¯¼°´¦ÀíÁ÷³Ì

27

¡¢

ÈÎÒâÐÄ²«·Å´ó¡¢µ¥µ¼ÁªÍ¼Æ×Æ¯ÒÆ¹¦ÄÜ¡¢È«ÆÁÍ¼Æ×Æ¯ÒÆ¹¦ÄÜ

28

¡¢

ÌÝÐÎÍ¼Éú³É¼¼Êõ

29

¡¢

Ö§³ÖÐÄµçÊÂ¼þ¡¢Æð²«ÐÄµç¡¢ÍíµçÎ»¹¦ÄÜ

