# 高清电子镜鼻咽喉镜摄像系统（带钳道）

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一 | 用途：耳，鼻，咽，喉部及声带检查及治疗 |
| 二 | 技术指标： |
| 1.1 | 数字式高清主机，输出分辨率≥1920*1080，具有电子染色功能 |
| 1.2 | 自动和手动白平衡功能。 |
| 1.3 | 一体化光学变焦，可接不同粗细的硬性内窥镜、纤维镜以及电子鼻咽喉镜 |
| 1.4 | 自动曝光亮度控制。 |
| 1.5 | 带USB数据传输接口 |
| 1.6 | 配合LED光源可实现自动调光功能 |
| 2 | 医学影像诊断技术 |
| 2.1 | 具有增强医用图像诊断技术，内置不少于四种的图像或亮度处理技术 |
| 2.2 | 系统至少内置血管增强、荧光染色、景深增强等图像增强功能，可在术中使用摄像头控制按钮或脚踏开关实时切换并显示。 |
| * 3 | 专业医用高清监视器≥24寸 |
| 4 | 电子软性鼻咽喉镜 |
| 4.1 | 电子镜：插入管最大外径≥4.9mm,钳道直径≥2.0mm，带活检钳及清洁刷 |
| 4.2 | 有效工作长≥320mm，弯曲角度，上130°，下130° |
| 5 | 配置专用高清五官科内窥镜工作站 |
| 6 | 专用台车 |
| 7 | 要求摄像系统主机、电子鼻咽喉镜均为同一品牌。 |

配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜摄像系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电子鼻咽喉内窥镜（带钳道） | 1 | 根 |
| 3 | 24寸医用监视器 | 1 | 台 |
| 4 | 高清内窥镜图文工作站 | 1 | 套 |
| 5 | 台车 | 1 | 台 |
| 6 | 活检钳 | 1 | 条 |
| 7 | 清洁刷 | 1 | 条 |
| 8 | 测漏器 | 1 | 个 |
| 9 | ETO帽 | 1 | 个 |
| 10 | 携带箱 | 1 | 个 |
| 11 | 说明书 | 1 | 本 |