全自动内镜消毒机技术参数及要求
1具备全过程有7项故障报警并提示解决方案方法。
①消毒液不足报警；②清洗酶不足报警；③酒精不足报警；④过滤器太脏或水压太低或太高报警；⑤内镜漏气报警；⑥排水受堵报警；⑦消毒槽水位太低报警。
*2机器设置智能管理，停机超过4小时后自动关机。机盖为不锈钢和ABS压缩而成，不锈钢结实耐用，ABS保护內镜。中间透明有机玻璃和一体成型密封胶圈，实时显示內镜清洗消毒状态和防止消毒液气体挥发，降低医护人员职业风险。
3设备设计有旋转式进水喷淋装置，可以全方位对内镜外表面进行冲洗，且喷淋旋转速度可根据要求调节快慢，使清洗效果更佳 。
*4槽内配备温度传感器，溢流口，≥3个全管道灌流口，温控范围15℃-45℃，內镜更安全，消毒更彻底。
5清洗酶和酒精存储箱的容积≥2.5L。
6消毒机的消毒液存储箱的容积≥12L。
*7具备自身消毒功能，采用消毒液可对机器内部全管道、腔体进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理，消毒液储存箱盖可拆卸，方便清洗。
8具备无需开盖感应取样功能，方便院感进行消毒液取样。
9设备有显示屏触摸开关门、红外感应脚触开门、指纹解锁开门三种方式，方便用户使用。
10设备具有止回功能的活检接头，适合各种品牌镜子的清洗消毒，配备奥林巴斯、视新、潘泰克斯、富士镜子接头。采用多通道清洗，更彻底清洗内镜管道。
*11具备消毒液浓度检测装置，方便消毒液浓度的检测。
12液晶显示，显示屏≥7英寸，触摸按键。
*13全浸泡，按卫生部五槽（或五步法）进行，采用专用消毒槽消毒液使用量≤7升，可循环使用次数多，可节省使用成本。
14内镜的洗消状况包括镜子编号、洗消过程，操作护士等信息可贮存于内镜管理系统。
15随机配置打印时包含了内镜的编码，方便追踪查询。
16机器需有内窥镜活检口快速接头，方便对于所有内镜活检通道加以清洗消毒
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