综合治疗台配置及技术参数
	 序号
	配件名称
	数量
	参数

	一、标准配置

	 1
	书写台加电脑储物柜
	1件
	尺寸：长1750×宽670(mm),高级复合材料台面(人造石)，高分子外壳,易清洁、耐乱花、耐磨、防渗透

	*2
	多功能一体化组合式枪柄(配喷雾、吹气、喷粉等)
	1套
	以气压枪为正压气源,正压可达0.08MPa,通过选取功能不同的枪组件,实现药液雾化,喷粉,吹气,冲洗(选配)等功能

	3
	喷雾枪(弯管)
	1把
	不锈钢制造，喷管可单独拆卸，回流式喷枪设计,可高温高压消毒流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度。

	4
	喷雾枪(直管)
	2把
	

	5
	吹枪
	1把
	正压可达0.08MPa

	6
	吸引枪
	1把
	吸力0－600mmHg

	*7
	喷粉枪
	1把
	药粉喷酒均匀,使药粉直达病灶

	*8
	聚光斑照明灯
	1套
	LED光源, 24V/10W,色温5000K左右，

	9
	冷光源
	1套
	内置卤素冷光源，24V/150W 

	10
	间接镜加温器
	1套
	人工开关，加热时间1-9秒可调，750W

	11
	小药瓶
	3件
	医用深色玻璃小药瓶，60ml，减少光线对药物再分解

	12
	不锈钢罐
	3件
	采用医用不锈钢制造，φ90×90（mm），带盖，可高温消毒

	13
	器械盘
	2件
	采用医用不锈钢制造,可高温消毒

	14
	阅片灯
	1件
	可壁挂

	15
	器械收集箱
	1套
	外置式，可移动

	16
	患者诊疗椅
	1把
	电动：可上下升降：（最低）500mm—（最高）650mm

	17
	医生座椅
	1把
	最大负荷: 85Kg, 座垫升降范围：450～580mm


