CPC睡眠质量评估系统技术参数
一、软件工作站要求：
1.具备睡眠结构分析功能：用户可以从客户端向服务器端上传获得 的动态心电(ECG)记录仪所记录的数据，通过系统进行评估分析，获得睡眠质量报告，包括完整的睡眠分期(深度睡眠、浅睡、做 梦、醒、呼吸暂停)。
2.具备睡眠呼吸紊乱(SDB)事件分析功能。
3.具备睡眠呼吸暂停低通气指数（AHI)报告功能。
4.病案管理功能；报告显示、打印功能。
5.对已录入的数据进行编辑、备份、检索等功能。
二、动态心电记录仪功能
记录仪可在指定的任何地点使用，包括家里，医院或诊所。
三、脉搏血氧仪要求：
	

	显示
	OLED

	无线
	支持蓝牙连接

	电源

	充电输入电压范围
	DC 5V ± 10%

	电池类型
	可重复充电锂聚合物电池

	电池运行时间
	72 小时

	充电时间
	<2 小时 (到 90%电量)

	SpO2

	标准
	ISO 80601-2-61

	血氧饱和度范围
	70% to 100%

	血氧饱和度精度
	80-100%:±2% ，  70-79%:±3%

	脉率范围
	30 to 250 bpm

	脉率精度
	±2 bpm or ± 2% ，取大者

	发射光峰值波长范围
	660-940nm

	最大输出功率
	红光/红外光：  3mW max. avg.

	睡眠分析

	记录参数
	SpO2 、  脉率、  身体动作量

	记录长度
	最大 10  小时

	记录间隔
	2s

	血氧跌落分析
	有

	手机平板 APP

	OSi

	iOS 9.0  或更高，  iPhone 4s/iPad 3 或更高

	Android
	Android 4.4 或更高，需要支持蓝牙 4.0 BLE
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