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*1、输出通道：≥6个通道，每通道为4个电极。
*2、具备拓展模式，可将输出拓展到2通道，即将电极拓展到8电极输出。
3、结束时输出旋钮自动回到起始位置。
4、安全的输出，导子脱离监测功能
5、过电流保护电路，当治疗电流超出最大电流限度时，该电路可将电流控制在最大限度以下。
*6、具有加热保温板≥2个，可对电极进行加热。
*7、吸引压强度具有多种控制模式。
8、具备电流平衡调节按钮，可调节同一组输出之间电流差异。
9、采用吸附电极。
10、治疗波形：正弦波。
11、载波频率：2500Hz 、4000Hz、 5000Hz。
12、治疗频率：1-199 Hz,±（10%+1）或更小。
13、治疗时间：1-99分钟,±5%或更小。
*14、治疗模式≥7个，包含自动A/B/C,模式A/B/C，手动模式。
15、调幅度：关，弱，中，强。
16、干涉循环速度按钮：关，慢，中，快。
17、治疗频率变化速度：慢，中，快。
18、电极吸力: 25KPa，误差10%。
19、输出通道: 6个通道。

