高能红外治疗仪招标参数

1、产品适用范围/预期用途：主要用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。

- *2、能量主要分布范围0.4μm-1.4μm （即400-1400nm）,可产生WIRA光。

- 3、治疗光源：进口卤素光源。

- 4、光源功率＞700W。

- *5、光功率密度：出光口平面中心光功率密度≥600mw/c㎡。

- *6、出光口面积：≥95cm²。

- 7、有效照射面积≥780cm²。

- *8、治疗深度：≥12cm。

- 显示屏及操作方式：大尺寸彩色液晶触摸屏操作。

- 10、治疗方案定义保存功能：可定义和保存治疗方案。

- *11、升降方式：电动升降调整治疗高度，操作界面具有高度调节选项，最大治疗高度≥1500mm。

- 12、治疗头调整：水平旋转角度≥90°，竖直旋转角度≥90°。

- 13、定时模式：电子定时，1-99min，步进1min。

- 14、具有过热保护功能。

- *15、具有防倾倒断电保护装置。

- 16、具有软件升级接口。

- 17、输入功率≤900W。