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1、 功能简介：
医用诊疗床（电动升降PT床）通过电动升降与气动弹簧辅助靠背调节，方便患者进行坐位训练、转移训练等康复训练。
二、技术参数
1.床体加宽设计，便于患者在床上进行训练。
2.床体采用钢材烤漆材质，结实耐用。
3.床面至少分为头板和尾板两部分，头板角度可调，调节范围≥0°~63°。
4.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。
▲5.床体最大承重≥175kg，
▲6.电机数量≥1个，床体电机负载≥8000N。
7.床面高度调节范围≥0~320mm。
8.防进液等级≥IPX4。
9.床面采用医用PVC皮革
10.符合YY0571-2013《医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求》标准要求，
11.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。
12.外形尺寸（L*W*H）：2070mm*1250mm*（500~820）mm（±20%）。
13.床体净重：70kg（±20%）。
14.电源：AC220V、50Hz，输入功率：500VA。

3、 配置清单：
1.床体，1台
2.说明书，1份
3.保修卡，1份
4.合格证，1份

