医用诊疗床招标参数

- 功能简介：

医用诊疗床（电动升降PT床）通过电动升降与气动弹簧辅助靠背调节，方便患者进行坐位训练、转移训练等康复训练。

二、技术参数

1.床体加宽设计，便于患者在床上进行训练。

2.床体采用钢材烤漆材质，结实耐用。

3.床面至少分为头板和尾板两部分，头板角度可调，调节范围≥0°~63°。

4.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。

▲5.床体最大承重≥175kg，

▲6.电机数量≥1个，床体电机负载≥8000N。

7.床面高度调节范围≥0~320mm。

8.防进液等级≥IPX4。

9.床面采用医用PVC皮革

10.符合YY0571-2013《医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求》标准要求，

11.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。

12.外形尺寸（L*W*H）：2070mm*1250mm*（500~820）mm（±20%）。

13.床体净重：70kg（±20%）。

14.电源：AC220V、50Hz，输入功率：500VA。

- 配置清单：

1.床体，1台

2.说明书，1份

3.保修卡，1份

4.合格证，1份