医用吊桥招标要求

医用吊桥技术参数及配置要求
（一）吊桥一：
1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：6KVA；
2、桥身长3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明区段（LED）：夜间照明1套，日常照明1套，辅助照明1套；
3、护理区段：1个。配置如下： 
⑴整体式终端箱体；
⑵★仪器平台（带抽屉）：固定操作平台2层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A)，网络接口RJ45 1个/层；
⑶旋转角度≤340°；
⑷机械阻尼刹车制动；
(5)★内藏式电箱1个：电源插座7个（220V、10A）；等电位接地端子：2个；网络接口1个；信息模块2个（可选装VGA、RJ45、RJ11等接口）；
(6)听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个；
(7)护理区段净载重量≤60kg；
4、★药液泵架区段：1套（左右移动距离500mm）。配置如下：吊桥采用可独立移动并自带内藏式强弱电源箱的药液泵架。（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）
 ⑴电源插座6个（220V,10A)；
 ⑵网络接口RJ45 1个；
 ⑶预留信息接口3个；
 ⑷注射泵杆1个；
 ⑸旋转角度≤340°；
 ⑹药液泵架区段净载重量≤30kg；
5、监护呼吸区段：1个。配置如下：
⑴整体式终端箱体；
⑵★仪器平台（带抽屉）：固定操作平台2层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A)，网络接口RJ45 1个/层；
⑶旋转角度≤340°；
⑷机械阻尼刹车制动；
⑸★内藏式电箱1个：电源插座7个（220V、10A）；等电位接地端子2个；网络接口1个；信息模块2个（预留选装VGA、RJ45、RJ11等接口）；
⑹监护仪管线固定夹1个；
⑺监护呼吸区段净载重量≤80kg；
6、★气体终端标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个（带防尘罩）；（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）。吊桥内所有医用软管为原装进口医用气体管道,医用软管符合EN ISO 5359：2014标准。（提供加盖生产企业红章的报关单、生物相容性检测报告及EN ISO5359检测报告复印件）、气体终端要求（与吊塔同一品牌）：底座采用全铜锻压成型，要求所有气体插座和接头为德国制式，气体终端带滑盖式防尘装置（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）。吊桥内所有医用软管为原装进口医用气体管道,医用软管符合EN ISO 5359：2014标准。（提供加盖生产企业红章的报关单、生物相容性检测报告及EN ISO5359检测报告复印件）
a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；
b、插拔次数2万次以上；  
c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；
7、主体材料采用高强度铝合金型材；
8、表面处理采用静电喷涂；
9、吸顶式安装，稳定牢固。
（二）：吊桥二：
1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：3KVA；
2、桥身长2800mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明区段（LED）：夜间照明1套，日常照明1套，辅助照明1套；
3、★药液泵架区段：1套（左右移动距离500mm）。配置如下：吊桥采用可独立移动并自带内藏式强弱电源箱的药液泵架。（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）
 ⑴电源插座6个（220V,10A)；
 ⑵网络接口RJ45 1个；
 ⑶预留信息接口3个；
 ⑷注射泵杆1个；
 ⑸旋转角度≤340°；
 ⑹药液泵架区段净载重量≤30kg；
4、监护呼吸区段：1个。配置如下：
⑴整体式终端箱体；
⑵★仪器平台（带抽屉）：固定操作平台2层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A)，网络接口RJ45 1个/层；
⑶旋转角度≤340°；
⑷机械阻尼刹车制动；
⑸★内藏式电箱1个：电源插座7个（220V、10A）；等电位接地端子2个；网络接口1个；信息模块2个（预留选装VGA、RJ45、RJ11等接口）；
⑹听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个；
⑺监护仪管线固定夹1个；
⑻监护呼吸区段净载重量≤80kg；
[bookmark: _GoBack]5、★气体终端标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个（带防尘罩）；（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）。吊桥内所有医用软管为原装进口医用气体管道,医用软管符合EN ISO 5359：2014标准。（提供加盖生产企业红章的报关单、生物相容性检测报告及EN ISO5359检测报告复印件）、气体终端要求（与吊塔同一品牌）：底座采用全铜锻压成型，要求所有气体插座和接头为德国制式，气体终端带滑盖式防尘装置（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）。吊桥内所有医用软管为原装进口医用气体管道,医用软管符合EN ISO 5359：2014标准。（提供加盖生产企业红章的报关单、生物相容性检测报告及EN ISO5359检测报告复印件）
a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；
b、插拔次数2万次以上；  
c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；
6、主体材料采用高强度铝合金型材；
7、表面处理采用静电喷涂；
8、吸顶式安装，稳定牢固。












