医用吊桥招标要求

医用吊桥技术参数及配置要求

（一）吊桥一：

1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：6KVA；

2、桥身长3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明区段（LED）：夜间照明1套，日常照明1套，辅助照明1套；

3、护理区段：1个。配置如下：

⑴整体式终端箱体；

⑵★仪器平台（带抽屉）：固定操作平台2层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A)，网络接口RJ45 1个/层；

⑶旋转角度≤340°；

⑷机械阻尼刹车制动；

(5)★内藏式电箱1个：电源插座7个（220V、10A）；等电位接地端子：2个；网络接口1个；信息模块2个（可选装VGA、RJ45、RJ11等接口）；

(6)听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个；

(7)护理区段净载重量≤60kg；

4、★药液泵架区段：1套（左右移动距离500mm）。配置如下：吊桥采用可独立移动并自带内藏式强弱电源箱的药液泵架。（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）

⑴电源插座6个（220V,10A)；

⑵网络接口RJ45 1个；

⑶预留信息接口3个；

⑷注射泵杆1个；

⑸旋转角度≤340°；

⑹药液泵架区段净载重量≤30kg；

5、监护呼吸区段：1个。配置如下：

⑴整体式终端箱体；

⑵★仪器平台（带抽屉）：固定操作平台2层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A)，网络接口RJ45 1个/层；

⑶旋转角度≤340°；

⑷机械阻尼刹车制动；

⑸★内藏式电箱1个：电源插座7个（220V、10A）；等电位接地端子2个；网络接口1个；信息模块2个（预留选装VGA、RJ45、RJ11等接口）；

⑹监护仪管线固定夹1个；

⑺监护呼吸区段净载重量≤80kg；

6、★气体终端标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个（带防尘罩）；（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）。吊桥内所有医用软管为原装进口医用气体管道,医用软管符合EN ISO 5359：2014标准。（提供加盖生产企业红章的报关单、生物相容性检测报告及EN ISO5359检测报告复印件）、气体终端要求（与吊塔同一品牌）：底座采用全铜锻压成型，要求所有气体插座和接头为德国制式，气体终端带滑盖式防尘装置（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）。吊桥内所有医用软管为原装进口医用气体管道,医用软管符合EN ISO 5359：2014标准。（提供加盖生产企业红章的报关单、生物相容性检测报告及EN ISO5359检测报告复印件）

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

7、主体材料采用高强度铝合金型材；

8、表面处理采用静电喷涂；

9、吸顶式安装，稳定牢固。

（二）：吊桥二：

1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：3KVA；

2、桥身长2800mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明区段（LED）：夜间照明1套，日常照明1套，辅助照明1套；

3、★药液泵架区段：1套（左右移动距离500mm）。配置如下：吊桥采用可独立移动并自带内藏式强弱电源箱的药液泵架。（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）

⑴电源插座6个（220V,10A)；

⑵网络接口RJ45 1个；

⑶预留信息接口3个；

⑷注射泵杆1个；

⑸旋转角度≤340°；

⑹药液泵架区段净载重量≤30kg；

4、监护呼吸区段：1个。配置如下：

⑴整体式终端箱体；

⑵★仪器平台（带抽屉）：固定操作平台2层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A)，网络接口RJ45 1个/层；

⑶旋转角度≤340°；

⑷机械阻尼刹车制动；

⑸★内藏式电箱1个：电源插座7个（220V、10A）；等电位接地端子2个；网络接口1个；信息模块2个（预留选装VGA、RJ45、RJ11等接口）；

⑹听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个；

⑺监护仪管线固定夹1个；

⑻监护呼吸区段净载重量≤80kg；

5、★气体终端标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个（带防尘罩）；（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）。吊桥内所有医用软管为原装进口医用气体管道,医用软管符合EN ISO 5359：2014标准。（提供加盖生产企业红章的报关单、生物相容性检测报告及EN ISO5359检测报告复印件）、气体终端要求（与吊塔同一品牌）：底座采用全铜锻压成型，要求所有气体插座和接头为德国制式，气体终端带滑盖式防尘装置（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）。吊桥内所有医用软管为原装进口医用气体管道,医用软管符合EN ISO 5359：2014标准。（提供加盖生产企业红章的报关单、生物相容性检测报告及EN ISO5359检测报告复印件）

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

6、主体材料采用高强度铝合金型材；

7、表面处理采用静电喷涂；

8、吸顶式安装，稳定牢固。