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	模块
	名称
	技术参数

	ECG参数 
	导联
	标准 12 导联心电信号同步采集

	
	滤波器
	工频滤波、基线滤波、低通滤波功能，50Hz干扰抑制虑波器：20dB

	
	共模抑制比
	89dB

	
	输入电流
	≤0. 1μA

	
	输入阻抗
	≥10MΩ

	
	漏电流
	<1μA

	
	时间常数
	≥3.2 s

	
	频率响应
	0.05Hz~250Hz

	
	最小检测信号
	10Hz、20μVp-p正弦信号

	
	内部噪声
	≤30µVp-p

	
	走速
	12.5mm/s、25mm/s、50mm/s

	
	增益
	5 mm/mV、10 mm/mV、20 mm/mV

	
	耐极化电压
	±600mV

	
	定标电压
	1mv±1%

	
	采样率
	1KHz

	
	A/D 转换
	24bit

	
	起搏检测
	具备起搏检测，准确识别起搏信号，检测起搏工作状态。

	设备参数
	重量
	232g

	
	尺寸
	112mm*8mm*2mm

	
	设备接口
	USB*1，DB15*1

	
	网络
	支持USB、DB15网络传输

	
	电源
	输入电压：5V USB 供电电源  电流: 400mA

	
	除颤保护
	具有抗除颤电击保护功能

	
	打印
	支持USB外接打印机，在A4纸上打印12道心电波形和报告

	功能列表
	信息录入
	新建检查信息，支持姓名、性别、年龄、身份证号等基本信息录入

	
	采集扩展
	支持外接一维码/二维码条码扫描仪、社保卡、身份证阅读器，自动获取检查信息

	
	预约下载
	支持连接心电网络，自动下载待检查信息，减少医生工作量

	
	波形记录
	具有1×1、3×1、3×2、3×2+1、6×1、6×2、6×2+1、12×1等导联布局方式，支持走速、增益调节和度量尺功能

	
	信号检测
	对于采集过程中出现的信号质量问题、左右手导联错接等进行自动提醒

	
	脱落提醒
	支持导联脱落自动提醒

	
	采集回顾
	具备采集前五秒数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常

	
	自动分析
	具备心电图自动诊断功能，支持心律失常、传导阻滞、心肌梗塞、ST及T波异常、房室肥大等200种以上自动分析诊断结论，支持对不同性别、不同年龄患者的特异性分析和诊断

	
	危急值预警
	支持对四类心电危急值、12种疾病类型进行危急值预警提醒，并通过消息中心推送的方式进行语音播报预警

	
	QTc计算
	支持巴泽特公式、霍奇斯公式、Fridericia公式、弗雷明汉4种QTc计算方法

	
	优先诊断
	支持优先诊断功能，急诊急救医护人员可在必要时一键通知诊断中心加急处理

	
	报告提醒
	采集报告自动上传，当诊断报告完成后心电图机自动语音提示，提醒医生及时查看

	
	打印预览
	支持报告打印预览，包含心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等内容

	
	输出格式
	支持输出XML、PDF、HL7及DICOM格式心电记录

	
	电子签名
	支持预览报告显示医生电子签名

	
	病例管理
	可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

	
	信息安全
	具备用户身份鉴别功能，只有配置权限的心电检查医生能够操作使用，保障设备信息安全

	认证标准
	电磁兼容
	符合YY0505-2012电磁兼容标准要求

	接口
	
	▲包含与现有心电信息管理系统接口对接，所需的费用包含在投标总价中。






