心电图机技术参数

| 模块 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| ECG参数 | 导联 | 标准 12 导联心电信号同步采集 |
|  | 滤波器 | 工频滤波、基线滤波、低通滤波功能，50Hz干扰抑制虑波器：20dB |
|  | 共模抑制比 | 89dB |
|  | 输入电流 | ≤0. 1μA |
|  | 输入阻抗 | ≥10MΩ |
|  | 漏电流 | <1μA |
|  | 时间常数 | ≥3.2 s |
|  | 频率响应 | 0.05Hz~250Hz |
|  | 最小检测信号 | 10Hz、20μVp-p正弦信号 |
|  | 内部噪声 | ≤30µVp-p |
|  | 走速 | 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s |
|  | 增益 | 5 mm/mV、10 mm/mV、20 mm/mV |
|  | 耐极化电压 | ±600mV |
|  | 定标电压 | 1mv±1% |
|  | 采样率 | 1KHz |
|  | A/D 转换 | 24bit |
|  | 起搏检测 | 具备起搏检测，准确识别起搏信号，检测起搏工作状态。 |
| 设备参数 | 重量 | 232g |
|  | 尺寸 | 112mm*8mm*2mm |
|  | 设备接口 | USB*1，DB15*1 |
|  | 网络 | 支持USB、DB15网络传输 |
|  | 电源 | 输入电压：5V USB 供电电源 电流: 400mA |
|  | 除颤保护 | 具有抗除颤电击保护功能 |
|  | 打印 | 支持USB外接打印机，在A4纸上打印12道心电波形和报告 |
| 功能列表 | 信息录入 | 新建检查信息，支持姓名、性别、年龄、身份证号等基本信息录入 |
|  | 采集扩展 | 支持外接一维码/二维码条码扫描仪、社保卡、身份证阅读器，自动获取检查信息 |
|  | 预约下载 | 支持连接心电网络，自动下载待检查信息，减少医生工作量 |
|  | 波形记录 | 具有1×1、3×1、3×2、3×2+1、6×1、6×2、6×2+1、12×1等导联布局方式，支持走速、增益调节和度量尺功能 |
|  | 信号检测 | 对于采集过程中出现的信号质量问题、左右手导联错接等进行自动提醒 |
|  | 脱落提醒 | 支持导联脱落自动提醒 |
|  | 采集回顾 | 具备采集前五秒数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常 |
|  | 自动分析 | 具备心电图自动诊断功能，支持心律失常、传导阻滞、心肌梗塞、ST及T波异常、房室肥大等200种以上自动分析诊断结论，支持对不同性别、不同年龄患者的特异性分析和诊断 |
|  | 危急值预警 | 支持对四类心电危急值、12种疾病类型进行危急值预警提醒，并通过消息中心推送的方式进行语音播报预警 |
|  | QTc计算 | 支持巴泽特公式、霍奇斯公式、Fridericia公式、弗雷明汉4种QTc计算方法 |
|  | 优先诊断 | 支持优先诊断功能，急诊急救医护人员可在必要时一键通知诊断中心加急处理 |
|  | 报告提醒 | 采集报告自动上传，当诊断报告完成后心电图机自动语音提示，提醒医生及时查看 |
|  | 打印预览 | 支持报告打印预览，包含心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等内容 |
|  | 输出格式 | 支持输出XML、PDF、HL7及DICOM格式心电记录 |
|  | 电子签名 | 支持预览报告显示医生电子签名 |
|  | 病例管理 | 可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 |
|  | 信息安全 | 具备用户身份鉴别功能，只有配置权限的心电检查医生能够操作使用，保障设备信息安全 |
| 认证标准 | 电磁兼容 | 符合YY0505-2012电磁兼容标准要求 |
| 接口 |  | ▲包含与现有心电信息管理系统接口对接，所需的费用包含在投标总价中。 |