内镜吊塔招标要求

内镜组合塔技术参数及配置要求

（一）内镜塔：

1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：4KVA；

2、横臂活动范围（半径）：750mm；

3、水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转；

4、配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动；

5、承载重量：≤150kg；

6、★终端箱体采用多腔体设计实现气电分离、强弱电分离；多通道设计实现隐藏式线缆敷设，双开活动防护门；（提供加盖生产企业红章的实物图文说明文件）

7、★仪器平台4层：铝合金整体平台，平台尺寸520*550mm，两侧带嵌入式标准边轨；第一层仪器平台带控制手柄，第二层仪器平台带键盘抽屉，第三层仪器平台，第四层仪器平台带抽屉1个；（提供加盖生产企业红章的实物图文说明文件）

8、★气体接口标准配置：氧气1个、负压吸引2个、压缩空气1个、二氧化碳2个；气体终端带滑盖式防尘装置（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）。气体终端要求（与吊塔同一品牌）：底座采用全铜锻压成型，要求所有气体插座和接头为德国制式，气体终端带滑盖式防尘装置（提供加盖生产企业红章的实物图文说明材料）。吊塔内所有医用软管为原装进口医用气体管道,医用软管符合EN ISO 5359：2014标准。（提供加盖生产企业红章的报关单、生物相容性检测报告及EN ISO5359检测报告复印件）

9、★内藏式电源控制箱1个：内配总电源开关1个，电源插座9个（220V/10A）,1个（220V/16A），高频专用插座1个（220V/10A），等电位接地端子2个；

10、内藏式弱电转接板1套：网络接口2个（RJ45），BNC 10个，S端子2个；

11、★监护仪支架1套；

12、★双关节臂内镜挂钩1套：同时挂2条内镜，挂架可拆卸清洗、消毒；内镜电缆挂架1套，可悬挂 2 条内镜电缆，挂架可拆卸清洗、消毒。

13、杂物篮2个；

14、★送水瓶挂架1个，吸引瓶挂架1个；

15、主体材料采用高强度铝合金型材；

16、表面处理采用静电喷涂；

17、吸顶式安装，稳定牢固。

（二）、显示器吊塔

1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：1KVA；

2、★旋转臂活动范围（半径）：850mm+910mm；

3、水平旋转角度：0～340°；

4、平衡臂活动范围（半径）：910mm；

5、★升降高度：800 mm；

6、配置机械阻尼刹车制动装置；

7、承载重量：≤20kg，可悬挂单台显示器；

8、标配BNC接口1个；

9、电源线及插头1个；

10、主体材料采用高强度铝合金型材或高强度钢材；

11、表面采用模具成型塑胶件；

12、吸顶式安装，稳定牢固。