干湿分离吊桥技术参数
吊桥性能要求
1. 产品采用国际标准，制造企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO27001、ISO45001、QC080000认证。（提供相关证件复印件）
2. ★吊塔主体因长期受力，需具备更高的抗拉强度和屈服强度，有更好的抗断裂韧性，应采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6，防腐性高、易清洗，模具化生产。（提供权威第三方检测报告）
3. 吊桥承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤0.7°。（提供权威第三方检测报告）
4. 表面采用环保粉末喷塑处理，粉末通过抑菌检测。（提供粉末抑菌权威第三方证明文件）
5. ★箱体采用全模块化设计，电源，气源，网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸不大于150×200mm，节省空间。功能模块可根据临床实际需要进行组合、设计，保证安装时无需临时改装，安装完成后可随时加装功能模块及灵活更换模块位置。（提供模块化箱体实物图及权威第三方检测报告）
6. 所有吊桥上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。（提供权威第三方检测报告）
7. 所有吊桥箱体可旋转角度≥342度。（提供权威第三方检测报告）
8. 所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。（提供权威第三方检测报告）
9. 气体终端插拔次数50，000次以上。（提供权威第三方证明文件）
10. ★气源终端采用Z字型交叉排列方式，满足上下气源中心点沿水平方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。（提供实物照片）
11. 电源采用双排五插插座，单面箱体排列4个五插插座，占用的面板长度不超过20cm，使得箱体在有限的长度下能提供更多的电源支持。（提供实物照片）
12. 采用进口医用优质气体管路，为三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，坚韧性强，通过生物相容性检测。（提供气源管进口报关单及生物相容性检测报告）
13. ★滑车滚动轴承与横梁导轨槽无间隙，箱体通过滑车移动时晃动量小，安全稳定，滑车移动距离≥600mm。（提供滑车稳定及移动距离的权威第三方证明材料）
14. 医用气体管道在测试压强为320kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%；负压气体管道在测试压强为10kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%（提供权威第三方检测报告）
15. ★吊桥悬梁承载负荷：≥400KG，箱体承载负荷：≥150KG，托盘承载重量≥85Kg，带抽屉的托盘承载重量≥50Kg，通过4倍安全承重检测。（提供各项承重的权威第三方检测报告）
16. 具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转。（提供权威第三方检测报告）
17. ★吊塔具有良好的防尘效果，箱体内部不易积灰，防尘等级达到IP30或以上；（提供权威第三方检测报告）
18. ★吊塔外壳具有良好的防火性能，确保使用安全，防火等级要求达到UL94-V0。（提供权威第三方检测报告）
19. 气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。（提供权威第三方检测报告）
20. 多功能扩展坞可支持拓展输液杆、网篮、显示器支架、电脑支架、湿化器支架等。（提供权威第三方检测报告）
21. ≥2个床位的病房吊桥采用联桥式安装。
桥梁式吊桥配置要求
1、 横梁长度：2000—3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制）。
1、 [bookmark: _GoBack]箱体悬臂：左右箱体各1根旋转悬臂，单根悬臂长度≥600mm。
2、 箱体配置：
3.1干区配置：仪器托盘3层；抽屉1个。德标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。220V/10A国标电源插座12个，六类RJ45网络接口4个，等电位端子2个，网篮1个，双关节输液组合架1个。
3.2湿区配置：仪器托盘3层；抽屉1个。德标气体终端3个：氧气1个、空气1个、负压吸引1个。220V/10A国标电源插座12个，等电位端子2个，双关节输液组合架1个。
