过氧化氢低温等离子体灭菌器

| 1 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 主体 |  |
| 1.1.1 | 总容积： | ≥180L |
| 1.1.2 | 腔体结构及材质： | 矩形(方形)，材质为航空铝材5052，厚度≥16mm，胆身折弯成型，无加强筋，具有优越导热性能。 |
| 1.1.3 | 电极网材质 | 铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。 |
| 1.1.4 | 腔体温度加热功率 | 功率：2400w,预热升温时间≤30min |
| 1.1.5 | 腔体温度控制探头数量 | ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 |
| 1.1.6 | 主体保温 | 保温棉，厚度：3mm，阻燃，维修拆装方便，抗老化，无毒环保。 |
| 1.2 | 密封门 |  |
| 1.2.1 | 门数量： | 1个 |
| 1.2.2 | 材质： | 材质为优质航空铝材，厚度≥20mm； |
| 1.2.3 | 门开启方式 | 自动升降，下开门。开启方式为触屏控制和脚踢开关两种方式 |
| 1.2.4 | 门板加热功能 | 加热片 |
| 1.2.5 | 门板温度控制探头数量 | ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 |
| 1.2.6 | 门障碍开关 | 具有门障碍开关功能，当碰触障碍开门时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品(采用机械感应) |
| 1.2.7 | 脚踏开关 | 脚踢开关，必需配备。在用户手动操作不方便时，用脚轻触打开柜门 |
| 1.2.8 | 信息接口 | 可实现与CSSD追溯系统连接 |
| 1.2.9 | 干燥 | 具备新风干燥系统，可对器械干湿度自动进行检测，并自动对湿度过高的器械进行干燥。 |
| 1.3 | 管路系统 |  |
| 1.3.1 | 真空泵 | 采用耐过氧化氢腐蚀的旋片式真空泵 |
| 1.3.2 | 真空泵相序保护器 | 设有真空泵相序保护器。防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。 |
| 1.3.3 | 抽空控制阀 | 品牌SMC，控制真空泵与内胆之间的通路，打开时配合真空泵对内胆和蒸发器降压。 |
| 1.3.4 | 管路材质 | SUS304不锈钢或更高规格材质的管路 |
| 1.3.5 | 过氧化氢加注方式 | 采用卡匣式加注 |
| 1.3.6 | ★过氧化氢卡匣 | 灭菌剂封装方式采用国际流行的卡匣式封装而非瓶装式、弹匣式，可避免过氧化氢的微量泄漏，杜绝职业暴露风险，每个卡匣≥12个胶囊 |
| 1.3.7 | 胶囊计数记忆功能 | 卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数，自动识别卡匣型号是否与设备匹配，自动识别卡匣有效期 |
| 1.3.8 | ★过氧化氢灭菌剂浓度 | 过氧化氢灭菌剂浓度≤59.5%，并具备危险化学品经营许可资质 |
| 1.3.9 | ★加注控制阀门 | 控制加液管路通断，向蒸发器内加注过氧化氢液体 |
| 1.3.10 | ★过氧化氢提纯功能 | 蒸发器具备浓度提纯装置，提纯后的过氧化氢浓度≥97% |
| 1.3.11 | 压力传感器数量 | 2个 |
| 1.3.12 | ★灭菌内室压力传感器1 | 绝对真空压力10000Pa～50Pa，分辩率为1 Pa，精度为±0.5% |
| 1.3.13 | 灭菌内室压力传感器2 |  |
| 1.3.14 | ★提纯压力传感器 |  |
| 1.3.15 | 油雾过滤器 | 具有排气油雾过滤系统，减少油耗 |
| 1.3.16 | ★过氧化氢过滤器 | 过滤过氧化氢中杂质，避免堵塞管路和阀门 |
| 1.3.17 | 空气过滤器 | 超细无菌过滤，过滤精度0.22um,除菌率达到99.97%。 |
| 1.3.18 | ★等离子电源 | 可证实灭菌处理后聚四氟乙烯管腔中过氧化氢残留量小于0.0008mg/cm2,对不锈钢管腔过氧化氢残留量小于0.0008mg/cm 设备能自动监测等离子运行功率，各阶段压力数据，各阶段时间，运行全程温度。 |
| 1.4 | 控制系统 |  |
| 1.4.1 | ★PLC： | PLC；设备具备制造商自有的国家知识产权局颁发的软件著作权登记证书，不能为子公司或者其他组织机构提供的软件著作权登记证书 |
| 1.4.2 | ★显示屏： | ≥10英寸TFT真彩色触摸屏 |
| 1.4.3 | 打印机 | 微型热敏打印机，打印记录保存3年以上，纸质信息须在普通办公环境下至少5年保持清晰可辨 |
| 1.4.4 | ★显示屏显示内容： | ≥10英寸TFT真彩色触摸屏，自动打印过程参数。自动采集过程参数且曲线显示。可通过U盘脱机编写或网络远程升级程序。 |
| 1.4.5 | ★打印记录内容： | 可增配设备监控与数据归档系统，程序运行中参数、状态、过程记录可永久保存在电脑中，并通过外置打印机随时打印记录。可增配设备监控与数据归档系统，程序运行中参数、状态、过程记录可永久保存在电脑中，并通过外置打印机随时打印记录。 |
| 1.5 | 程序系统 |  |
| 1.5.1 | ★程序数量： | 快速的灭菌循环，以适应医疗机构高效的工作节奏。检测模式：≤28分、标准模式：≤44分、软镜模式：52分 |
| 1.5.2 | ★软镜循环 | 具有软式内镜灭菌模块，可以对软式内镜进行灭菌。 |
| 1.5.3 | 程序运行时间: | 检测模式≤28分、标准模式≤44分，并具有程序倒计时功能 |
| 1.5.4 | 倒计时显示 | 具有程序倒计时功能，能够使操作老师更加合理的安排工作时间 |
| 1.6 | 性能指标 |  |
| 1.6.1 | ★灭菌能力 | 可实现对内径≥0.7mm、长度≤600mm的单通道不锈钢导管或内径≥1mm、长度≤4000mm的单通道聚四氟乙烯导管进行灭菌； 灭菌处理后聚四氟乙烯管腔中过氧化氢残留量＜0.0008mg/cm2，对不锈钢管腔过氧化氢残留量＜0.0008mg/cm2。 8h时间空气中过氧化氢残留值≤0.6mg/m³ 对金属及非金属材质器械的兼容性的评价应为无腐蚀、不影响预期临床使用寿命的结果。 被灭菌器械的生物相容性，结果应为无细胞毒性。 |
| 1.6.2 | ★电磁兼容检测 |  |
| 1.6.3 | ★毒理学检测 | 提供检测报告证明对医用不锈钢金属材质和聚四氟乙烯非金属材质在体外V79细胞毒性试验中无细胞毒性，具有良好的细胞相容性。 |
| 1.6.4 | 保护装置 | 配置电源保护器，具备自动监测用户电源是否超压、欠压、相序错误的功能；配置自动故障检测，具备故障代码显示报警，故障音频报警和故障记录功能；灭菌器密封门门、灭菌腔体分别配置温度保护装置，可自动进行预热控制；配置密封门关门自动避障保护功能； |