体外受精超净工作台参数
1、 百级超净ICSI工作台主机一台，工作站外部尺寸（W×D×H）不小于：1350×785x2050（单位：mm）。
2、 工作站内部操作区域（W×D×H）：不小于1190×640x765（单位：mm）。
3、 操作台面采用医用级316L级别不锈钢材质。
4、 台面恒温区域边界清晰，易于识别，方便操作。
5、 工作台面加热区温度控制误差、波动度、均匀度不超过±0.2℃，温控稳定性有利于胚胎存活。
6、 产品配置样品临时存放装置，恒温区面积：不小于210x155mm，同时上盖也具有加热功能;装置开盖带阻尼功能，防止关闭时对胚胎的影响和振动；温度控制温度控制误差、波动度、均匀度不超过≤+/-0.3℃（37℃时），温控稳定性有利于胚胎存活。
7、 超大操作加热台面，尺寸不小于800×430㎜，加热区域足够大，方便用户操作。
8、 *采用机械式防震台，无支撑腿设计，避免对操作人员腿部的阻挡，减少操作人员的紧张感和局促感，便于用户日常操作。
9、 采用VOC初效过滤以及H14级别高效过滤器双重过滤，保证工作站内ISO 5级洁净空气。
10、 工作区域提供均匀气流流速，平均气流流速控制在0.20m/s~0.35m/s之内，分为10档可自由设置；平均气流流速控制误差不超过±0.02m/s。，整个工作区域风速均匀误差不超过±0.08m/s。
11、 照明光源：光亮度可调,可满足不同操作步骤对光亮度的不同需求。
12、 风机全速运行时振动幅度不超过1μm，噪音不超过54dB（A)。
13、 [bookmark: _GoBack]内嵌式≥21.5寸液晶显示屏，可实时显示操作过程，可自行配合电脑主机，进行过程录制。
14、 内置控制器和稳压器，以及多路电路保护装置，自动断电保护，全面保证工作站设备安全。
15、 触摸显示屏，可控制热板温度、风速大小以及照明亮度等功能，操作简单，不占据洁净操作空间。
16、 可通过控制面板程序设定自动开关机，包含风机和加热台面的开关，方便实验室提前为当天工作做好准备。
17、 拥有完善报警系统，超温或低温报警、高效过滤器寿命报警等报警功能。
18、 对高效过滤器使用寿命有倒计时报警以及过滤腔压差报警双重保护，保证用户操作区域空间洁净。
19、 工作站在不影响工作站稳定性的条件下，便于日常所需的移动和搬运。
