透明带红外激光打孔系统技术参数

注：该产品需要使用进口产品，因为透明带红外激光打孔系统是试管婴儿的胚胎辅助孵化、PGD/PGS、胚胎玻璃化冷解冻（皱缩）操作的核心设备，目前国内几乎没有成熟（经过一定时间市场检验性能可靠）的专家推荐的国产品牌激光打孔系统。

1、进口品牌，国际通用的激光应用模式Class I 安全可靠。

2、630-660nm波长的引导激光准确瞄靶，自动校准目标，无需厂家定期校准。

3、独有激光光纤与40X专用物镜相连，安全可靠无能量损失。

4、激光发生器内置微电脑。

5、显微镜兼容性：不占用显微镜荧光通道，兼容主流品牌倒置显微镜。

6、软件具有测量、录像、拍照等功能。

7、测量方便，自动记忆测量数据。

8、软件中独有Safety Circle TM 功能(安全环)，直观准确，保证打孔中样品的安全。

9、激光：二级管红外线激光，class 1级。波长：1.48 µm(微米)。

10、激光功率：1480nm/400mW(毫瓦)。通过光纤传导能量，能量集中在需要切削的部位，减少能量弥散到周围试剂以及组织中，避免损伤卵子或胚胎。

11、发射时间：0.001 – 2 ms(毫秒)，可发射 0.001 ms瞬时脉冲。

12、电脑下的激光定位，无需移动培养皿，点击鼠标或脚踏即可移动激光打靶位置。

13、视频显示器： 可以使用任何常规显示器和照相机, 或使用图像分析软件显示于电脑屏幕。

14、激光可按照用户预先设定的轨迹定向移动：可以连续打孔，连接打孔的轨迹可以编辑，孤线，直线等连续打孔。

15、激光发射控制：通过手操纵的数码控制块,安全内锁，声音反馈。

16、激光射线显示：计算机控制的图象可显示在激光器和电脑上。

17、打孔精度：小于 1 μm，打孔的重复性：小于 1 μm（微米）。

18、一次打孔范围：约等1 μm to 50 μm（根据透明带特性而定）。

19、多次发射打孔范围：可任意值。

20、激光发生器摸块尺寸：完全与显微镜机身合成一体，不须占据其他空间。

21、专用物镜：40x长工作距离 物镜, 并能与霍夫曼系统兼容。

22、图像分辨率：最大实际图像分辨率768*576 最大数字凸显分辨率1600*1200

23、软件控制：电脑控制激光打孔位置，内置常用测量工具：角度，厚度及面积等，多种模式可选。