桌面多腔三气培养箱
注：需要采购进口品牌，目前国内没有专门用于胚胎、配子培养的三气桌面培养箱的生产厂家，拟采购经多数生殖中心使用验证培养效果可靠，成功率比较高的进口品牌。
1、用途：为胚胎细胞提供无扰、稳定的培养环境。
2、原装进口。
3、独特的培养环境：6个独立培养腔室，腔室间有独立的温度调节系统和气路，无腔室间温度和气体浓度相互影响，确保胚胎培养拥有最佳的发育温度和气体浓度。
4、温度控制模式：电热丝直接加热，每个腔室有2个温度探头分别位于热盖和热底。配有独特的热盖技术，能够有效防止冷凝现象、提高温度恢复速率、保持培养环境温度均一性。
5、温度控制范围：室温+3.0℃-40.0℃；温度控制精度：±0.2℃，温度恢复时间：≤1分钟。
6、内置可移动培养皿托盘：适用于各种不同型号培养皿。每个腔室可放置培养皿≥4×IVF专用4孔板，或4×60mm培养皿，或8×35mm培养皿。
7、供气模式：纯二氧化碳和氮气，无需使用预混气体，降低成本。内置二氧化碳传感器、氧气传感器和气体混合器，可根据用户需要控制气相浓度组成。
8、气体浓度控制精度：±0.2%；气体浓度范围：二氧化碳2.0%-9.9%，氧气5.0%-19.9%，气体浓度恢复时间：≤3分钟。
9、管路嵌入HEPA/VOC过滤装置，对因开盖、机器内部等原因混入的气体进行过滤，保证腔室内持续的洁净气体环境。
[bookmark: _GoBack]10、三重气体净化：0.2µm在线HEPA过滤器；HEPA/VOC气体过滤器；254nm波长UV-C灯，并配备185nm滤光片防止臭氧产生。内部气体循环流动：气体循环利用，降低耗气量，降低使用成本；气体循环多重过滤，保证气体洁净度。
11、可选配PH实时监控：搭配1台监视工作台，内嵌实时监控PH软件，提供PH变动折线图和异常报警提醒，可最多一拖8个PH探头；PH探头可选30分钟或1分钟监测一次，准确率±0.05；PH监测培养皿使用体积100ul培养液+50ul油。
12、腔室参数验证校准：机器本身自带温度验证传感器和气体取样端口，可实现每个培养腔室独立的气体和温度验证。
13、数据记录软件：提供温度、气体浓度、流速、压力、PH等数据记录与警报记录。历史数据可追溯、可导出。
14、可选配专用叠放架，堆叠两台培养箱，节省实验室空间。

