显微操作系统技术参数
注：该产品需要使用进口产品，因为显微操作系统是ICSI(第二代试管婴儿技术)操作的核心设备，目前国内几乎没有成熟（经过一定时间市场检验性能可靠）的专家推荐的国产品牌显微操作系统。
1、进口品牌  显微操作移动范围 粗调 最大：22mm
2、细调 最大：10㎜
3、操作杆 最大：2㎜
4、尺寸/重量 控制单元 细调：70mm×177mm×178mm1800g, 粗调：70mm×100mm×120mm530g
5、驱动单元 细调：40mm×57mm×55mm 172g, 粗调e：62mm×124mm×79mm510g
6、工作电压 AC100V~240V±10%, 50/60Hz
7、功耗 大约 10W
8、采用连接设计，角度调校容易，指示清晰
9、针的角度容易调节
10、万向节易于使用及易于读数
11、电机驱动装置有应急位置调整机构
12、即使在电机驱动装置卡住的情况下，也可以通过手动调整吸管位置来继续操作
13、持卵注射器，可实现一只手同时控制注射器和显微操作的操作手柄，免去手在注射时的切换操作。
14、配备油压注射器
(1)配备进口油压注射器，行程范围 活塞 20毫米
(2)	全旋距离：500UM
(3)	控制体积 整圈体积 约10微升
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(5)	主体：W127~147xD56xH78毫米
(6)	聚四氟乙烯管路：长100毫米
(7)	针杆：W140xD8xH18毫米
(8)	用于：哺乳动物卵细胞ICSI，哺乳动物，鱼类或其他动物卵细胞的DNA/RNA/CRISPR-Cas9 注射，细胞捡选/核移植/ ES, IPS 细胞注射
(9)	活塞运动方式可变：无需通过旋转旋钮就可以使活塞前进后退，易于注油和排除气泡
(10)内置三通阀：注油时无需再使用额外的三通阀
(11)内置塑料注射腔：塑料注射腔极大降低破裂风险
(12)注油口防溢设计：防止注油时油液外溢，当抽离注油装置时，油液外溢的风险更小
(13)旋钮上有指示标志：可以指示正在进行的操作是注射还是吸持
