倒置显微镜技术参数

注：该产品需要使用进口产品.主要用于第二代试管婴儿技术，国产的显微镜无法满足和显微操作系统、激光破膜系统的匹配。而第二代试管婴儿技术是将显微操作系统、激光破膜系统等安装在倒置显微镜上才能完成的操作技术。

1、进口品牌，研究级倒置显微镜

2、*显微镜镜体，U型光路，双层光路主机，具备电动纺锤体加装通道，方便将来进行电动纺锤体观测系统升级

3、显微镜镜体，配有明场和浮雕相衬观察方式，单层显微镜机架，三档光路选择（0:100,50:50,100:0）

4、物镜转换器：物镜转换器：≥6孔物镜转盘，可编码型6孔式防水物镜转换器，移动速度3mm/s.

5、聚焦机构：聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节

6、透射光照明：100w卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调

7、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。

8、配置符合生殖中心使用的机械式载物台

9、透射光照明装置：外置电源供应器

10、人机工学、正象、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范 围0－65mm可调, 瞳距50－76mm, 视场数22

11、载物台：右手控制机械载物台，行程可满足载玻片、35mm直径培养皿和多孔板。行程为50 × 50mm。

12、聚光镜：长工作距离DIC/RC专用万能聚光镜，NA≥0.5，WD≥45mm。

13、浮雕相衬滑座：相衬环板：4×、10×、20×、40×

14、目镜：高眼点目镜，10×，视场直径≥22

15、电源线、防尘罩

16、滤色镜：日光平衡滤色片

17、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

18、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

19、物镜参数：

(1)	*万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D. ≥17.0mm）

(2)	*长工作距离平场消色差浮雕相衬物镜10X（N.A.≥0.25, W.D.≥9.5mm）

(3)	*长工作距离消色差浮雕相衬物镜20X（N.A.≥0.4, W.D.≥2.8mm）

(4)	*长工作距离浮雕相衬物镜40X（N.A.≥0.55, W.D.≥1.9mm）

20、增配变倍器，最大放大倍数800倍，可轻松观察精子头部，实现精子优选功能。

21、配置进口加强型恒温玻璃热板。