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1. 用途：大输液快速冷却灭菌器主要用于大输液快速冷却、口服液及小容量静脉输液等药品制剂的灭菌和检漏处理。
2. 灭菌容积：1200L
3. 双门通道型，双门联锁功能。电动升降侧开开门方式，柜门啮合齿数≥12个，门板加强筋数量≥3个，地面安装。
4. 主体门板、内筒均采用304不锈钢材质，与内室连接管路均为卫生级不锈钢。主体设计使用寿命≥8年，内筒采用大型自动焊接设备施焊，保证焊缝质量（提供设备施工现场图片及焊接设备采购发票复印件证明）
5. 设计温度：131℃，灭菌温度100℃～129℃，工作压力0.165MPa。
6. 配置要求：进口品牌微电脑控制器+触摸屏实现“人机对话”，自动控制运行，配备打印机记录运行参数，进口品牌减压阀、进口品牌疏水阀门。不锈钢全启式安全阀门。（提供程序界面截屏及已安装关键配件实物照片证明）
7. 标配：不锈钢消毒内车一台，不锈钢外搬运车两台。
8. 提供灭菌设备内室尺寸、用电需求及工业蒸汽、纯化水、冷却水消耗量、设备安装重量及相关施工要求，提供设备安装布置图说明。
