光子治疗仪招标参数

1，产品注册登记表的适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。
2，光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）。

*3，峰值波长：640±10nm。

*4，光功率密度（光源表面测量）≥1300mW/c㎡ 。

*5，在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，单次照射15min，水膜温升≤3℃,光功率密度≥40mW/c㎡。

*6，最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥10cm

7，最大有效治疗面积：≥1200c㎡

8，光杯口平面面积：≥180c㎡   。

9，输出光功率（光杯口平面测量）：≥12W。

*10，光功率稳定度：光功率变化率≤±1%  。

11，升降高度调节范围：≥300mm 。

12，能量调节方式：≥5级焦耳剂量能量调节。

13，照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选。

14，定时时间：0min～99min连续可调。

15，操作面板：触摸屏、液晶显示。

16，输入功率：≤450VA 。        
