| 序号 | 皮下电子注射器控制助推装置技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 皮下电子注射器控制助推装置 |
| 2 | 适用范围 | 与已获得注册证的一次性使用无菌注射器和一次性使用无菌注射针配合使用，供医疗机构用于患者面部真皮层的定量控制注射。不用于镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注 |
| 3 | 操作模式 | 4种（自动感应；自动脚踏；单次脚踏；连续脚踏） |
| 4* | 触摸屏 | 10.1英寸电容触摸屏 |
| 5 | 负压等级 | 0～9级别（0表示无压力，数字越大负压越大；误差±20%范围内） |
| 6 | 最大负压强度 | -75kPa |
| 7 | 最高注射总次数 | 120次 |
| 8 | 实时计数功能 | 实时显示已注射次数 |
| 9 | 最小单次注射量 | 0.0067ml |
| 10* | 注射准确性 | ±3%范围内 |
| 11* | 注射速度 | 慢速、中速、快速；最快推进速度：3.5mm/s （±10%） |
| 12 | 操作界面语言 | 两种（中文、英文） |
| 13 | 预存配置 | 5个 |
| 14 | 可选注射器种类 | 可选指定的1ml、2.5ml、3ml、5ml注射器 |
| 15 | 电源额定输入功率 | 电源额定输入功率：≤75VA |
| 16* | 操作手柄 | 手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落 |
| 17 | 环境温度 | 5℃～40℃ |
| 18 | 相对湿度 | 80%(无冷凝) |
| 19 | 大气压力 | 800hPa ～ 1060hPa |
| 20 | 供电电源 | AC220V/50Hz |
| 21* | 手柄 | 手柄一体化设计（气管不外露） |
| 22 | 手柄尺寸 | 234mm*32mm*52mm |
| 23* | 自动报警装置 | 当遇到阻塞、电源中断、负压不足等问题时设备会自动报警 |
| 24 | 针剂选择种类 | 9种：0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml |
| 25 | 设备防水等级 | IPX0 |
| 26 | 脚踏开关防水等级 | IPX8 |
| 27 | 积液瓶高度检查提示 | 设备进入开机自检后，弹出“请检查积液瓶高度”警告提示 |
| 28 | 附加配置 | CART-01/CART-02型推车 |
| 29 | 冲洗装置 | 智能电动水光仪手柄冲洗装置 |

配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | / | 1台 |
| 2 | 电源线 | / | 1根 |
| 3 | 手柄 | / | 1个 |
| 4 | 脚踏开关 | / | 1个 |
| 5 | 注射器卡扣 | 1ml | 2个 |
| 6 | 注射器卡扣 | 3ml | 2个 |
| 7 | 注射器卡扣 | 5ml | 2个 |
| 8 | 合格证 | / | 1个 |
| 9 | 注射器保护罩 | / | 1个 |
| 10 | 3X5mm软管 | 5cm长 | 10个 |
| 11 | 3X5mm软管 | 1m长 | 1条 |
| 12 | 8mm宽扎带 | / | 1根 |