



	序号
	皮下电子注射器控制助推装置技术参数

	1
	设备名称
	皮下电子注射器控制助推装置

	2
	适用范围
	与已获得注册证的一次性使用无菌注射器和一次性使用无菌注射针配合使用，供医疗机构用于患者面部真皮层的定量控制注射。不用于镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注

	3
	操作模式
	4种（自动感应；自动脚踏；单次脚踏；连续脚踏）

	4*
	触摸屏
	10.1英寸电容触摸屏

	5
	负压等级
	0～9级别（0表示无压力，数字越大负压越大；误差±20%范围内）

	6
	最大负压强度
	-75kPa

	7
	最高注射总次数
	120次 

	8
	实时计数功能
	实时显示已注射次数

	9
	最小单次注射量
	0.0067ml

	10*
	注射准确性
	±3%范围内

	11*
	注射速度
	慢速、中速、快速；最快推进速度：3.5mm/s （±10%）

	12
	操作界面语言
	两种（中文、英文）

	13
	预存配置
	5个

	14
	可选注射器种类
	可选指定的1ml、2.5ml、3ml、5ml注射器

	15
	电源额定输入功率
	电源额定输入功率：≤75VA

	16*
	操作手柄
	手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落

	17
	环境温度
	[bookmark: OLE_LINK5]5℃～40℃

	18
	相对湿度
	80%(无冷凝)

	19
	大气压力
	800hPa ～ 1060hPa

	20
	供电电源
	AC220V/50Hz

	21*
	手柄
	手柄一体化设计（气管不外露）

	22
	手柄尺寸
	234mm*32mm*52mm

	23*
	自动报警装置
	当遇到阻塞、电源中断、负压不足等问题时设备会自动报警

	24
	针剂选择种类
	9种：0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml

	25
	设备防水等级
	IPX0

	26
	脚踏开关防水等级
	IPX8

	27
	积液瓶高度检查提示
	[bookmark: _GoBack]设备进入开机自检后，弹出“请检查积液瓶高度”警告提示

	28
	附加配置
	CART-01/CART-02型推车

	29
	冲洗装置
	智能电动水光仪手柄冲洗装置









配置清单
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	主机
	/
	1台

	2
	电源线
	/
	1根

	3
	手柄
	/
	1个

	4
	脚踏开关
	/
	1个

	5
	注射器卡扣
	1ml
	2个

	6
	注射器卡扣
	3ml    
	2个

	7
	注射器卡扣
	5ml
	2个

	8
	合格证
	/
	1个

	9
	注射器保护罩
	/
	1个

	10
	3X5mm软管
	5cm长
	10个

	11
	3X5mm软管
	1m长
	1条

	12
	8mm宽扎带
	/
	1根



                                              
