植发医用提取仪技术参数

主机要求:

*1、主机应包含脚踏开关、输出机械力驱动的手机、刀具钻 (4个规格:中0.6mm、中0.8mm、中1.0mm、中1.2mm)等完整备件

2.主机:附件需带冷却注水系统。

3开关电源:双路输出，12V3A 5V7A。

4操作系统:一个液晶界面显示系统，一个旋转按钮调节系统

*5转速:设定转速(A系统)和无极调速(B系统)。两个独立系统切断1个系统电源另1一个系统可独立工作。

5.1.A系统采用液晶触摸屏控制，

1) 四种转速可调节 转速: 3000r/min、4500r/min、6000r/min、8500r/min;

2) 旋转角度: 分为180度、270度、360度、540度:

3)旋转方向正转、反转、正反转交替三种模式:

4)自动计数。

5.2 B系统转速1000-10000r/min,误差应在3%范围内，无级调速，自动计数，可根据医师熟练程度调节转速

6主机接口四个:可同时连接两把手柄。

手机要求:

1、手机由电机部分和机头插拔组成

2、手机夹持头硬度不小于300HV5

配置：

毛囊检测仪1台、植发手术床1个、显微器械一套