手术室电刀参数

	一、
	技术参数

	1
	适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血 

	2
	输出特性：浮地式（隔离式）输出

	3
	CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电

	4
	显示屏：液晶触摸屏

	5
	系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能

	6
	主机采用智能组织感知技术：具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。

	7
	具备病人回路电极监控器（REM）系统，降低负极板烫伤风险

	8
	当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。

	9
	单极切割模式≥二种：纯切，混切

	9.1
	纯切：功率1-300W    峰值电压1287V

	9.2
	混切：功率1-200W    峰值电压2178V

	10
	单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝

	10.1
	软凝：功率1-120W    峰值电压264V

	10.2
	电灼：功率1-120W    峰值电压3448V

	10.3
	喷凝：功率1-120W    峰值电压3932V

	11
	精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出。

	12
	演示模式：具备演示模式功能，方便教学或检修

	13
	排烟系统：具备排烟系统连接功能

	14
	心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号。

	15
	USB连接：对设备进行维修操作

	16
	氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能

	22
	脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关（智能模式）

	二
	配置要求

	1
	主机1  台

	2
	每套包含：电缆1根、说明书、维护、操作卡等

	3
	单极脚踏开关（双踏板脚踏开关）1只

	4
	双极脚踏开关1只


