小型灭菌器技术参数

1、有效内容积：29升及以下

2、蒸馏水水质自动检测系统：带水质检测，时时检测, 并显示水质状况的电导率。出厂电导率报警设定:≥40报警, ≥65报警强制更换蒸馏水。

3、自动报警、检测故障：自动显示故障信息，自动报警误操作

4、脉动抽真空次数	:3次 预脉动真空 (灭菌开始前的抽真空数)

5、控制方式:微机处理，全自动控制，带提示音

6、温度:134℃、121℃

7、温控精度:温度感应控制，±0.2℃

8、灭菌时间:4-5分钟

9、工作程序和全过程时间:多个可选灭菌程序

10、灭菌效果检测功能:有专门的 BD检测程序, 真空检测程序,可检查灭菌效果

11、显示功能:LED数码显示,时时显示、温度、压力时间等

12、连接功能:可连接外置打印机,打印存储数据及灭菌记录

13、自动供应蒸馏水及自动排水:自动上水和自动排水,设备内无蓄水箱和管路不存任何废水.

14、过热保护装置:高温蒸汽是由内部蒸汽罐产生蒸汽打入腔体内, 在蒸汽罐内外设有2个热敏器件,如超温现象立即停止加热. 而不是象普通设备在锅体内加热产生蒸汽难以控制.

15、关键部件: 真空泵:水环式真空泵

16、可以灭菌任何器械	："可灭菌各种品牌的手术器械,腔镜等各种金属治疗工具、棉布织物等"

17、电源:	220V  16A  2500W