 动态脑电图招标参数
一、记录器技术参数
1) 内置大屏幕图形液晶显示器（LCD），菜单设置方式需简单明了，可实时显示信号波形，方便电极和传感器的安装；
2) EEG波形质量媲美常规（静态）脑电图水平，配置高性能放大器，同时对干扰信号的抑制能力得到很大提升，分辨率也得以显著提高。
3) 动态脑电图、常规（静态）脑电图和视频脑电图三合一，一机多用。
4) 记录数据包含完善的多种信息参数（如医院信息、电极位置、病例号、记录开始时间、记录通道方式、采样率、结束时间等），便于数据保存和交换；
5) EEG单极/双极二种记录方式，可通过软件自由转换成双极或平均参考电极；
6) ★通道数：EEG*16单极型通道（记录模式可设置为8/16)，心电图（ECG）*1，呼吸（RESP）*2，血氧饱和度和脉率（SPO2）*1，体位和运动状态（3D加速度）*1，部分EEG通道可做肌电（EMG）、眼动（EOG）等输入信号记录；
7) 无线传输EEG预览功能，确保电极安装准确，同时兼具三维加速度体位检测功能，保证有效结论输出。
8) 通过蓝牙通讯可将记录采集器采集的脑电波形传输至系统软件端口。（提供检测报告文件）
9) 采样率：512 Hz；
10) ★存储介质：SD卡（32GB）；
11) 记录时间：≥48小时；
12) ★液晶显示：128×128点阵LCD, 时查看脑电波形；
13) A/D精度：16位；
14) 滤波功能：50Hz陷波；
15) 欠压检测：自动检测；
16) [bookmark: _GoBack]★标准灵敏度误差：±3%；
17) 共模抑制比>100 db；
18) 输入阻抗≥10兆欧；
19) 回放接口：USB驱动器；
20) ★电极采用纯银镀金金属盘状电极，电极线可单独更换；
21) 电池：2*AA碱性电池/充电电池；
22) 尺寸：110mm×69mm×23mm；
23) 重量：120克；
二、软件功能及特点
1) Intel Pentium处理器速度更快，Windows多任务操作系统；
2) 模板报告：自动报告模板
3) 可快速浏览EEG（逐页、时间），可调回放速度，并可在EEG上标注病人事件或医生注释；
4) 可设定数字滤波器频率参数、EEG的走速和幅度标尺； 
5) 在线测定波幅、频率和间期等参数；
6) 回顾浏览速度15~90倍可调；
7) EEG单极导联/双极，平均导联可切换；
8) 具有高精确性，功率普幅度偏差不超过±10%，功率普频率误差不超过±5%；
9) 压缩谱阵图绘制功能：可以在屏幕上任意两通道脑电信号的压缩谱阵图；
10) 可显示各导联主要频率成分；
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