动态脑电图招标参数

一、记录器技术参数

- 内置大屏幕图形液晶显示器（LCD），菜单设置方式需简单明了，可实时显示信号波形，方便电极和传感器的安装；

- EEG波形质量媲美常规（静态）脑电图水平，配置高性能放大器，同时对干扰信号的抑制能力得到很大提升，分辨率也得以显著提高。

- 动态脑电图、常规（静态）脑电图和视频脑电图三合一，一机多用。

- 记录数据包含完善的多种信息参数（如医院信息、电极位置、病例号、记录开始时间、记录通道方式、采样率、结束时间等），便于数据保存和交换；

- EEG单极/双极二种记录方式，可通过软件自由转换成双极或平均参考电极；

- ★通道数：EEG*16单极型通道（记录模式可设置为8/16)，心电图（ECG）*1，呼吸（RESP）*2，血氧饱和度和脉率（SPO2）*1，体位和运动状态（3D加速度）*1，部分EEG通道可做肌电（EMG）、眼动（EOG）等输入信号记录；

- 无线传输EEG预览功能，确保电极安装准确，同时兼具三维加速度体位检测功能，保证有效结论输出。

- 通过蓝牙通讯可将记录采集器采集的脑电波形传输至系统软件端口。（提供检测报告文件）

- 采样率：512 Hz；

- ★存储介质：SD卡（32GB）；

- 记录时间：≥48小时；

- ★液晶显示：128×128点阵LCD, 时查看脑电波形；

- A/D精度：16位；

- 滤波功能：50Hz陷波；

- 欠压检测：自动检测；

- ★标准灵敏度误差：±3%；

- 共模抑制比>100 db；

- 输入阻抗≥10兆欧；

- 回放接口：USB驱动器；

- ★电极采用纯银镀金金属盘状电极，电极线可单独更换；

- 电池：2*AA碱性电池/充电电池；

- 尺寸：110mm×69mm×23mm；

- 重量：120克；

二、软件功能及特点

- Intel Pentium处理器速度更快，Windows多任务操作系统；

- 模板报告：自动报告模板

- 可快速浏览EEG（逐页、时间），可调回放速度，并可在EEG上标注病人事件或医生注释；

- 可设定数字滤波器频率参数、EEG的走速和幅度标尺；

- 在线测定波幅、频率和间期等参数；

- 回顾浏览速度15~90倍可调；

- EEG单极导联/双极，平均导联可切换；

- 具有高精确性，功率普幅度偏差不超过±10%，功率普频率误差不超过±5%；

- 压缩谱阵图绘制功能：可以在屏幕上任意两通道脑电信号的压缩谱阵图；

- 可显示各导联主要频率成分；