干式尿液分析仪参数

1供电电源

分析仪正常工作电源条件为：

电源输入：AC100V～240V，50Hz/60Hz  150VA

2整机尺寸

分析仪主机尺寸：582mm×507mm×520mm（含脚垫）。

3整机重量

分析仪主机重40kg。

4性能

4.1性能指标

1）准确度：分析仪对企业参考品检测所得结果的相对偏差应≤15%。

2）携带污染率：应≤0.1%；

3）移液准确性：20μL和950μL偏倚a不超过±5%，500μL重复性CV≤5%；

4）重复性：分析仪对标准卡检测所得结果的变异系数CV应≤1%；

5）线性：分析仪对标准卡检测的线性回归方程相关系数r应≥0.990；

6）稳定性：分析仪开机8小时内对标准卡检测所得结果的变异系数CV应≤1%。

7）孵育器温度：温度值应在预置值37℃±1℃范围内，各次测量结果的温度波动应不超过1℃；