医用血液冷藏箱
1、内部容积：有效容积≥279L
2、门体：采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自关门功能
3、箱内温度控制：微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C
4、显示：LED数码管显示，显示箱内上下温传感器温度，平均温度，可通过指示灯查看电源，冷凝器脏状态
5、温度范围：风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足根据实际需要检测箱内温度
6、故障报警：多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）
7、保护功能：多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等
8、自动功能：冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼
9、报警功能：具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端
10、内胆设计：不锈钢材质
11、门体锁：门体机械锁，带独立锁扣，方便使用
12、电池设计：后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求
13、箱内传感器：箱内高精度传感器≥6个，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度
14、防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全
15、箱内照明灯：箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关
[bookmark: _GoBack]16、接口：具有USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据至少10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯
