全自动血型分析仪

1、试验项目：能检测ABO血型正定型、ABO血型反定型、Rh(D)血型定型、交叉配血、抗体筛查、Rh分型试验
2、功能用途：从样本扫描、微柱卡装载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，无需人工干预
3、工作模式：循环进样、持续进卡；多项目并行检测，可自定义每个标本的检测项目，对同一批样本同时提交ABO血型正反定型、RhD血型定型、不规则抗体、交叉配血等检测项目
4、试验载体：微柱凝胶卡（同时使用6孔和8孔微住凝胶卡）
5、处理速度：血型定型≥600测试/小时；抗体筛查≥576测试/小时
6、样本位：≥96个，原始标本试管上机。自动进出样本架，支持循环补充样本
7、试剂位：≥14个，具备自动混匀试剂功能，试剂位位置能自动识别
8、微柱凝胶卡位：≥144个，可一次性装载
9、条码扫描：标本条码、微柱凝胶卡条码及试剂瓶条码自动扫描，可支持多种条码
10、机械臂：至少有2个加样臂，1个机械臂（3个独立机械臂）
11、加样通道：至少2个加样通道，采用永久性加样针，具有堵针报警功能
12、机械抓手：1个独立的机械抓手，具有掉卡报警功能
13、加样精度：加样量（μl）   变异系数（CV）      正确度
		         10              ≤3%              ≤1μl
[bookmark: _GoBack]		         50              ≤2%              ≤2μl
14、加液量：1μl～500μl
15、孵育位：至少4个独立孵育台，48个孵育位，目标温度≤±2℃
16、离心位：至少2台12卡独立离心机，转速0～3800转/分
17、判读系统：高分辨率彩色CCD成像判读，图片真实、清晰；原始图像可永久保存
18、条码打印机：支持试剂名称、效期打印
19、运行模式：支持微柱凝胶卡自动预离心，支持样本、试剂、微柱卡持续补充加载，支持急诊插入
20、穿刺：具有独立的穿刺模块；穿刺、加样、移卡三个工作同时并列进行，互不干涉
21、液量检测：能实时监测系统液及废液的液量，并显示在软件界面。系统液不足及废液量过多时自动报警
22、安全防护：具备全封闭的外观结构，具备声音、指示灯的双重报警系统功能
23、操作系统及软件：中文WIN 11操作系统，MYSQL数据库，可以与医院LIS/HIS系统连接，实现双向通讯
24、工作环境：温度15℃～30℃，湿度30%～75%
25、电源要求：AC 220V±22V   50Hz±1Hz
