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1、融浆方式：干式湿式双解冻模式设计，标配解冻框两个（干式和湿式各一个）
2、水箱设计：具备解冻水箱和加热水箱两个水箱；且上下两个水箱为一体式。加热水箱容量不低于60L，上下水箱的热水交换不低于2次/min
3、温度控制：解冻时温度范围30~41℃，控制精度±1℃
4、生物安全：具有高温清洗杀菌灭毒功能，能有效杀灭水箱水体内可能存在的细菌及微生物，避免水体污染：高温清洗时37℃～56℃可调，控温范围/精度小于±1℃
5、化浆量：最大化浆量湿式至少30袋以上，全负荷解冻时间＜24min ；干式10袋以上，全负荷解冻时间＜30min 
6、清洗：可自动注水、预热、加温、排水，实现循环清洗、自动净化功能
7、质控方式：需采用模拟血浆质控袋方式，模拟血浆质控袋内置温控探头能探测模拟血浆质控袋在解冻过程中的核心温度变化，并将所探测采集温度变化信息适时上传保存；确保血浆解冻过程及结果的准确性和真实性，达到血浆解冻质控朔源目的
8、数据记录存储：自带数据存储功能、存储容量不小于4G,能记录处理并存储数据2000组以上
9、解冻模式：具有常规解冻、浮动终点解冻、程序降温、手控、急诊模式可选
10、操作系统：微电脑触摸屏操作，能在显示屏适时显示解冻水温及血浆袋核心温度的变化曲线
11、解冻框：湿式解冻框内有格栅式的独立解冻卡位，以保障每袋血浆能在独立卡位内安全快速解冻，有效避免血浆袋之间的碰撞摩擦导致的血袋破损，并能充分保证血浆解冻时的热交换，实现血浆解冻的安全、快速、均衡。干式解冻完成后，自动控干血袋，标签无浸泡。

