全自动样本转移系统

1、功能要求：微电脑系统控制，能全自动将血辫样本转移至离心管

2、结构：模块化功能，保证性能稳定

3、操作：触屏操作，封闭式操作，标准化人机交互界面

4、触摸屏：彩色电容触摸屏，屏幕尺寸≥5英寸

5、界面显示信息条数：界面实时可显示信息条数≥10条

6、扫描器：可直视广角二维影像扫描器

7、报警系统：操作完成、过程缺失等能自动报警提示

8、防差错流程界面：具有血型核对确定功能按键

9、样辫自动回收装置：能自动实现样辫与利器自动分离回收

10、信息储存卡：可实现热插拔

11、条码打印模块：配备缺纸提示功能，打印头寿命≥50km

12、断电保护：系统电路过载时能自行断电保护

13、操作系统：具备一站式操作系统。样本转移、信息录入、存储、条码生成、条码粘贴、信息核对、试管自动传输、自动出样等一键完成

14、样本处理速度：至少100-150份/小时

15、处理样辫长度范围：能达到150mm-250mm

16、离心试管仓最大存储量：≥120根

17、条码标签规格：55*30mm

18、信息存储容量：≥300000条

19、出样盘容量：≥15个

20、适配试管：材质：无锥度硬质玻璃/塑料试管

规格：φ外径12mm*长度75mm*壁厚0.8mm/φ12mm*100mm*壁厚0.8mm