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	编号
	名称
	招标要求

	1 
	数字式心电图机（含工作站）
	1、 支持12导心电图采集
2、 输入阻抗：≥10.0MΩ
3、 共模抑制比：≥89dB 
4、 耐极化电压：±600mV
5、 ▲频响范围：0.05-249Hz全频滤波【提供医疗器械注册证、检测报告等证明材料】

	2 
	
	6、 具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据【提供采集回顾功能截图证明材料】
7、 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。
8、 支持运动去伪迹处理，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰
9、 具有向量分析技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】
10、 ▲阿托品试验采集及处理流程【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】
11、 任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能
12、 梯形图生成技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】
13、 ▲支持心电事件、起搏心电、晚电位功能【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】
14、 支持用户访问控制功能，具有用户身份鉴别方法，保证操作安全
15、 ▲包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中。

	3 
	电脑
	1、处理器：i5，主频3.0（同等及以上）
2、内存：8GB
3、硬盘：1T及以上
4、HDMI接口1个
5、操作系统：win10 64位（win7 64位）
6、显示器：21寸及以上，分辨率：1920*1080
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