电动病床参数
1、规格尺寸:

1.1整床尺寸2185mm×1010mm（含护栏）×375-830mm（±10mm），延长架床面可伸长至2380mm±5mm, 床面尺寸2030mm ×860 mm±5mm（长度以床头尾板的内尺寸距离为准,不计延长架部分，宽度以床垫把手之间的距离为准）
1.2 整床重量≥150KG，安全工作载荷≥250KG，
2、功能：
2.1▲背部升降：0-65°±5°，腿部升降：0-35°±3°，床头尾倾斜0-14°±2°；小腿部位档位手动调节0-20°±3°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；靠背手动CPR紧急复位；电动CPR；带急停开关；
3、结构
3.1 床体结构采用双层稳固结构设计，包括整体床架和底架，床架框连接延长架，床架与底架之间设置一对用于支撑床架的垂直升降结构。

3.2 整体床架选用≥40mm×40mm厚≥2.5mm的钢管、坐板位置选用两条≥50mm×25mm厚≥2.0mm厚的方管支撑、底架采用≥60×30×2.0mm钢管、底架四个角落的脚轮管采用≥Φ38×T5mm钢管、床板架靠背和脚框都是选用≥25mm×25mm,厚≥2.0mm方管支撑组成，整床静态承重达≥500KG，独立框架设计。

3.3 靠背板结构采用专利设计，靠背板上升时具备C型后退功能，减少患者背部、腹部压力，无需身体挪动即可实现舒适姿势；

3.4 床体升降采用双升降机构专利设计，升降机构采用≥60×30×2.0mm钢管组成，实现床体垂直升降，在整个升降过程中无需保留前后水平移位空间，增加病房使用面积，避免操作病床过程中的安全风险；
3.5 床尾设计有延长架，获得实用性专利设计，用于超高病人及提高病人舒适性。延长架主体部位设计有隐藏式床单架，方便更换床单等衣物时避免交叉感染。延长架采用≥65×35×T2.5mm钢管焊接而成，床单架由≥4条×Φ8mm钢棒组成，床单架把手采用浸塑工艺加工而成，美观耐用。

3.6 床面板采用ABS工程塑料一次成型，材料厚≥2.8mm，床面板正面可承受≥100KG的压力，使用寿命长；床面板分别为靠背板、坐板、大腿板、小腿板共四块盖板组合而成，靠背板尺寸（长×宽）：≥720×840mm,坐板尺寸（长×宽）：≥295×840mm，大腿板尺寸（长×宽）：≥295×840mm ，小腿板尺寸（长×宽）：≥543×840mm；床面板共有≥21个预防压疮和通气为一体的减压沉孔，有效预防褥疮，整体设计符合人体工程力学,拆卸方便，容易清洗、消毒，减少交叉感染等。

4、部件：
4.1四组电机，整体升降电机两个、背部及膝部电机各一，推杆电机采用了超声波焊接塑料外壳，结构非常坚固。配合进口品牌系统，静音设计，整床操作运行平稳，无跳变。

4.2整体升降及倾斜电机各≥6000N推力，背部≥3500N推力, 膝部电机≥2500N推力；
4.3采用进口品牌医护系列的全新控制控制盒.具有多种全新的功能-全部采用标准化的技术、接口和兼容性，经IEC60601-2-52认证,IP防护等级达IPX6 (可冲洗)

4.4配置进口品牌原装蓄电池，电池容量≥1.3AH, 24V,即使断电也可完成体位动作≥200次；电池本身带LED充电指示灯和智能低电压报警， 标准保护等级IPX4.

4.5▲控制器：带手持控制器和围栏内外共4片控制面板，外侧控制面板按键丰富，共≥14键并带锁定功能，可锁定4片按制面板，避免误操作。内侧控制面板配置国内领先的急停开关，一键锁定所有功能，可满足高标准安全需要；
4.6床头床尾板采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等,插孔内置自动压紧弹片，与床架连接紧密，推动时不晃动及不产生异响，并可实现快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒；床头板尺寸（长×宽）：940×410mm±5mm，床尾板尺寸（长×宽）：940×410mm±5mm，把手孔位材料厚度≥3mm。
4.7欧式四片式分段护栏，符合IEC 60601-2-52安全标准，可随床体的功能同时动作，保护患者的安全；采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等。护栏离床面高度≥395mm, 单片护栏长度≥952mm。护栏预留离床辅助把手孔位，方便患者下床活动，提供安全有效的支撑,轻松实现患者从侧面坐起到床边站立，把手孔位材料厚度≥3mm。 护栏升降采用专利阻尼结构设计，护栏升降更轻便安静。
4.8欧式四片式分段护栏采用阻尼器升降结构，实现护栏缓降功能，降低护栏升降中的安全风险。
4.9床头护栏配置有角度显示器，并设置30、45度刻度线，用于明确背部升起30度的角度（助与临床VAP肺炎预防时经常确认的细节之一），且床尾护栏配置有倾斜角度显示器；
4.10 床架两侧各设计≥2个活动附件挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；床头床尾共配置≥4个选用≥41mm×41mm 厚≥6.0 mm钢管“一孔多用”的插孔，可用于输液架及助力支架安置使用；
4.11靠背架下面预制有X光暗盒托盘，托盘尺寸（长×宽×高）593×410×24mm±0.5mm, 最大适合（长×宽×高）440×405×22mm±0.5mm X光暗盒，可轻松调整X光拍摄位置，病人在床上可拍摄腰部以上各体位X光，减少对患者的搬动，避免二次伤害，同时减少医护人员的劳动强度。
4.12 床头床尾共配置4个≥110mm发泡聚氨酯防撞缓冲轮，一次成型，耐撞击，缓冲轮外形圆滑平顺，有效减缓冲击力。
4.13▲配置四个进口品牌直径≥125mm医用静音中控单面脚轮，质量优质，可靠耐用。具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置。刹车踏板采用锌合金精密铸造而成，结构牢靠。
5、工艺 
5.1 焊接工艺采用进口品牌焊接机器人精密焊接，无气孔，高熔接度，高强度，抗弯折、抗压性强，具高承重力，保证产品质量稳定。

5.2  整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等20道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。
5.3涂料采用的固体粉末需通过SGS检测，涂料不得含有以下有害物质，包括但不限于：铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+，多溴二苯醚PBDE，多溴联苯PBB。
6.每床配置静态防褥疮床垫1张
6.1外形尺寸：1970mm×860mm×120mm±10mm

6.2由PU及高性能聚氨酯涂层制成，防水、防渗漏、透气，生物相容性好，可多方向拉伸，能在减少与水接触的情况下更强抵抗磨损和肿胀。
6.3可用≤80º水机洗，能很快恢复到自然状态， 耐磨损。
6.4▲防滑底部设计，防止床垫在床面或床垫上滑移，维护病人安全。
6.5床罩经过的测试：拉伸性，撕裂性，破裂性，渗透性，粘附性，可燃性，无毒性，生物相容性，完全按照ISO或BS标准。
6.6由高性能聚氨酯复合物构成，独特的波状垫， “锁孔剪裁”结构海绵成型，配合高品质的床罩，提供给用户卓越的舒适感，完美的分散压力及降低压力峰值，减低褥疮风险。
6.7此床垫不需要翻面或掉转使用， 大大地减少人工处理问题。

6.8床垫采用无胶合结构，床面完美贴合，床板升起时，无压迫感。
6.9海绵的性能：密度35-37%，硬度100-140Newton，抗张强度50KPa(Min)，延伸率90%，压缩性8%(Max), 完全按照ISO或BS标准。
6.10所有床垫组件无乳胶。
6.11床罩具备防火阻燃、无毒性的第三方测试。
7．每床配置床面桌1张
7.1外形尺寸：桌面尺寸≥880mm×400mm；安全工作负重≥25KG；
7.2功能：高度可升降760-1070mm±5mm；
7.3优质低碳钢支架，喷粉表面；
7.4≥25mm厚高吹塑面板，颜色可选蓝色或灰色；
7.5受压锁紧结构，向上提高桌面板无需扣动控制手柄；
7.6四个直径≥50mm脚轮，灵活安全；
8、每床配置输液架1支
8.1内外管及挂钩为不锈钢材质，带锁紧装置，可调高度；四钩设计使用更安全、方便；安全工作负重≥10Kg
