婴儿辐射保暖台

基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，SpO₂脉搏血氧监测装置，储物抽屉，负压吸引装置，T组合复苏装置，空氧混合装置，检查灯。

产品主要功能、技术参数及要求：

1、电源要求：AC220V/50Hz；

2、输入功率：600VA；

3、温度控制模式：预热模式、手控模式和肤温模式；

4、肤温模式下控制温度范围：32℃～37.5℃；

5、肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃；

6、皮肤温度传感器测得的温度与控制温度之差：≤ 0.5℃；

7、床面温度均匀性：≤ 2℃；

8、★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

9、脉搏血氧性能指标：

SpO₂显示范围：1%～100%

SpO₂显示分辨度：1%

SpO₂测量精度：在 70%～100%内，无体动状态下：±3%

SpO₂报警上限设置范围：50%～100%

SpO₂报警下限设置范围：45%～95%

PR 显示范围：25bpm～240bpm

PR显示分辨度：1bpm

PR 测量精度：在30bpm～240bpm内，无体动状态下：±3 bpm

PR 报警上限设置范围：80bpm～240bpm

PR 报警下限设置范围：35bpm～180bpm

PI 显示范围：0.02%～20.00%

PI 显示分辨率：0.01%

灵敏度设置：Normal、APOD、Max，预设为 Normal

FastSAT: 关闭、启用，预设为关闭

平均化时间：2s～4s、4s～6s、8s、10s、12s、14s、16s，预设为8s；

10、★报警项目：断电报警，传感器报警，偏差报警，超温报警，设置报警、检查报警、系统报警，血氧报警，SpO₂上限报警、SpO₂下限报警，脉搏上限报警、脉搏下限报警，系统提示；

11、负压吸引装置：负压调节范围：0kPa～22kPa，储液瓶容量为 1000ml，气流流量小于 20L/min；

12、氧浓度设置范围：21%～100%；精度：≤±3%O2（V/V）

13、流量设置范围：0～15L/min

14、复苏气体流量范围：5-15L/min（要求气源可设置该流量范围）

15、输出压力：

15.1气源输入流量为5L/min时，正常使用状态下，患者连接口输出压力至少达到45cmH2O；

15.2气源供应流量为 15L/min时，正常使用状态下，患者连接口输出压力不超过60cmH2O。

16、最大安全压力设置范围： 1cmH2O~60cmH2O内，（出厂以及检测默认设置为 40cmH2O）

17、吸气峰压（PIP）设置范围：当流量为 8L/min，2～58cmH2O，出厂以及检测默认设置值：20cmH2O，可调节

18、呼气末正压（PEEP）设置范围：当流量为 8L/min，0.2～17cmH2O

19、工作适用时间：（400L，50%空氧混合气），当流量为 10L/min 时，38min

20、复苏器及其相关附件的死腔体积：≤6ml

21、复苏器呼气相的吸气阻抗以及呼气阻抗

21、1在呼气相，当吸气流量为 6L/min 时，患者连接口处的压力≥-6cmH2O

21、2在吸气相，当呼气流量为 6L/min 时，患者连接口处的压力≤6cmH2O

22、8吋LCD彩色触摸屏；

23、★MasimoSpO₂脉搏血氧监测功能，可进行新生儿危重先天性心脏病（CCHD）早期筛查，在低灌注和体动状态下可有效测量血氧脉搏；

24、辐射箱水平角度可调，方便临床护理；

25、婴儿床四周的有机玻璃挡板可向下翻转或拆卸；

26、★双燕尾槽立柱设计，便于安装更多临床医疗器械；

27、★照明灯亮度可调，减少光亮刺激对新生儿的影响；

28、独立的超温保护系统，多种故障报警提示，提供多重安全防护；

29、RS-232接口，支持数据传输，具有数据储存功能；

30、APGAR 评分：运行到 50 秒～1 分钟、 4 分 50 秒～5 分钟、9 分 50 秒～10 分钟时发出声光提示。