[bookmark: _Toc44595807][bookmark: _Hlk7099219]一体化电动产床技术参数要求
1.外形尺寸：长度≥2200mm，宽度≥1000mm，最大载重≥240kg
2.调节范围：升降高度：550mm-900mm，脚板升降高度：0-180mm，背部升降≥65°，膝部升降≥15°，脚踏可外展90°。
▲3.所投电动产床产品具有机械式垂头功能，角度≥8度；产床的底部安装有气弹簧固定杆，安装有倾斜手把，通过操作倾斜把手，可轻松实现垂头仰卧位。
4.升降控制组
4.1电机马达：床面、背部、腿部升降电动马达≥3组，通过国际医疗级安规认证，符合IP54防水防尘保护等级。 
4.2手控器：可分别放于左右护栏内外侧，配弹簧线方便移动存放。
▲4.3蓄电池组：设有不断电自动充电装置，提供推送及停电时紧急操作病床动力。
4.4机械式CPR（心肺复苏）功能：遇急救时，单手操作即可将背板快速放平。
▲5.腿部隐藏式支架，采用滑道式结构，生产的时候污物盆可滑动到床底。
6.翻转式护栏，内外侧集成嵌入式按键，可通过外侧按键锁定病床功能。
▲7.助产手柄
床体两侧须有可隐藏、滑动助产手柄。可前后调节距离，助产手柄滑动（机械）：≥180mm;满足不同身高体型产妇分娩用力。
8.床头
8.1采用ABS原料一体吹塑成型,可快速拆卸，提高抢救速度。
▲8.2具备转运把手，把手采用碳钢包覆PVC把手设计，坚固耐用。
9.防撞轮：床体两角具有防撞轮，外型圆滑平顺。
▲10.脚踏和托腿架一体式，小腿支架与产床永久地连接，避免组件放错位置。也可翻转收纳到腿托部位以下，方便使用。腿托与床体连接并有橡皮套包裹，具有临床脚踏功能，方便产妇分娩用力，腿托可外展和上折90度，配合实现临床多体位生产方式。
11.采用≥150mm双面中控静音脚轮，脚轮骨架为一次压铸成型，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入。轮面TPR耐磨材料，中控机构锁定更可靠并具有坚固耐用的性能。
12.输液架：1支/床，配置不锈钢双段式点滴架，操作灵活。
13.医用床垫：尺寸：配合床体尺寸，厚度80mm,床套材质：防水、阻燃（pu材质），泡棉材质：抗菌、阻燃高密度泡棉（聚氨酯pu材质）。
[bookmark: _GoBack]14.配备新生儿接生车1辆。
