全自动软式内镜清洗消毒器
	一：设备参数及配置

	1
	技术要求

	1.1
	结构配置

	1.1.1
	消毒剂储存箱容量
	≥12L

	1.1.2
	适酶储存箱容量
	≥2.5L

	1.1.3
	酒精储存箱容量
	≥1L

	1.1.4
	测漏压力传感器
	采用进口压力传感器，并提供产品报关单；

	1.1.5
	电磁阀
	采用进口电磁阀，并提供产品报关单；

	1.1.6
	排水装置
	采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。

	1.1.7
	水过滤器
	设置3级水过滤器，过滤精度分别为1μm、0.45μm和0.2μm，并提供生产厂家证明文件；

	1.1.8
	清洗液、酒精计量装置
	采用精准蠕动计量泵，计量精度≤1%；

	1.2
	技术性能

	1.2.1
	每次处理镜子数量
	1条

	1.2.2
	*全程清洗消毒时间
	戊二醛:23分钟

	
	
	邻苯二甲醛:18分钟

	
	
	过氧乙酸:18分钟

	1.2.3
	测漏功能
	采用全程适时内镜测漏监控装置

	1.2.4
	消耗水量
	每清洗消毒循环水耗量≤50L

	1.2.5
	*自身消毒功能
	可对设备全管道、槽体进行自身消毒；

	1.2.6
	加强消毒功能
	可对消毒时间进行设置，用于消毒传染病人检查后的内镜

	1.2.7
	*软镜内通道循环泵
	设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气/注水和活检、吸引管腔，杜绝细菌生物膜的形成；

	1.2.8
	空气干燥功能
	有

	1.2.9
	酒精干燥功能
	有

	1.2.10
	内镜内腔清洗接头
	可提供不少于10个奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头

	1.2.11
	100%清洗消毒
	采用内灌流+涡流方式对内镜进行清洗消毒；

	1.2.12
	消毒剂加热
	可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统

	1.2.13
	消毒剂自动取样功能
	有

	1.2.14
	消毒剂添加排放
	设备自动对消毒液进行添加和排放

	1.2.15
	全封闭消毒
	洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。

	1.2.16
	无菌水漂洗
	内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。

	1.2.17
	消毒剂不足报警
	有

	1.2.18
	清洗液不足报警
	有

	1.2.19
	酒精不足报警
	有

	1.2.20
	水压低报警
	有

	1.2.21
	消毒次数记录
	每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

	1.2.22
	过程数据打印
	打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件；

	1.2.23
	控制系统
	控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用；
多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联；

	1.2.24
	中文触摸屏显示
	采用4.3寸彩色触摸屏显示系统；

	1.2.25
	显示屏显示内容
	显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；

	1.2.26
	**管理员权限设置
	产品控制系统设有管理员权限设置，管理员通过权限密码才能进入管理员操作界面，可进行消毒剂自动排放、添加和程序编辑操作

	1.2.27
	手动关门、脚踢开门
	创新型全机械结构，可靠性强

	1.2.28
	玻璃门
	采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况；

	1.2.29
	门脚踏开关
	设有门脚踏开关，机械传动机构，断电情况下可轻松开门；

	1.2.30
	管路材质证明
	采用进口经FDA认证的食品级软管

	1.2.31
	消毒效果检测报告
	提供第三方权威机构出具的产品与使用消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、酸化水）的消毒效果检测报告；

	1.2.32
	医疗器械注册证
	提供二类医疗器械注册证

	1.2.33
	注册检验报告
	提供注册检验报告

	1.2.34
	卫生安全评价报告
	提供卫生安全评价报告

	1.2.35
	电气安全性能检测报告
	提供电气安全性能检测报告

	1.2.36
	电磁兼容报告
	提供电磁兼容报告
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