[bookmark: _GoBack]内镜储存柜技术参数
	一：设备技术参数

	1
	技术要求

	1.1
	主体

	1.1.1
	内胆
	1.内胆采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成），整体吸塑成型，表面光滑，不残留细菌，无死角易清洁； 2.内胆尺寸1800*600*400mm，空间充足，满足各个科室内镜的悬挂需求。

	1.1.2
	外罩
	1.内胆由1.5MM多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢模塑钢板(轿车外壳工艺)成型，原板经钢模成型、专业电解、镀锌、喷塑、面饰烤漆、抗紫外线保护；                                                                    2.外罩采用整体焊接，无拼接缝隙，整体强度高且美观大方

	1.1.3
	容量
	单门可悬挂6条内镜

	1.2
	门

	1.2.1
	材质
	采用碳钢喷塑板和透明亚克力PMMA特种复合性材料，内镜储存状况完全可视，亚克力可视门不怕磕碰，美观大方

	1.2.3
	门把手
	采用304不锈钢镜面处理，外表光滑，美观

	1.3
	直挂式悬挂系统

	1.3.1
	储存方式
	直挂式，内镜采用垂直悬挂的形式进行储存

	1.3.2
	悬挂架
	采用透明亚克力PMMA特种复合性材料，分上中下三层固定，背面采用碳钢加强板稳固，保证支架的强度

	1.3.3
	固定方式
	固定采用上中下三层定位，保证内镜悬挂过程中的稳定，安全可靠，最大程度保护内镜

	1.4
	门密封系统

	1.4.1
	门密封
	采用磁性门密封，门密封性优秀，隔绝柜外空气，可靠保证内镜不受外部空气二次污染

	1.5
	控制系统和程序系统

	1.5.1
	控制器
	一体化控制器，工业级单片机芯片，数码显示，稳定可靠。

	
	
	

	1.5.3
	显示屏显示内容
	风机循环通风时间、紫外线杀菌时间

	1.5.4
	功能要求
	1.可实现0-99min不间断通风、杀菌，时间到，自动停止；                              
2、用户可根据需求分别设置通风、杀菌时间，并能保存设置参数；                         3.可实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯的分别控制；
  

	1.6
	通风干燥循环系统

	1.6.1
	风机
	采用著名品牌的高性能电容式轴流风机，安全可靠，满足设备长期高效的使用环境，并且节能环保。

	1.6.2
	循环方式
	两个风机采用一进风一出风方式运行，保证内胆中空气循环流动，对内镜进行干燥

	1.7
	紫外线系统

	1.7.1
	安装方式
	采用内胆外安装，有效杀灭柜体内空气中的细菌

	1.7.2
	紫外线灯
	采用进口飞利浦产品，性能优越，保证杀菌能力



