电子胃镜招标参数
电子胃镜
1、具有渐软性设计，提高插入性能。
2、HDTV超清画质：新型CCD，具备优良的可视性，增加画质和分辨力。
3、视野角：140°	
*4、景深： 3-100mm 
*5、先端部外径：≤8.9mm
6、插入部外径：≤8.9mm
7、弯曲角度：上≥210°、下≥90°、右≥100°、左≥100°
8、钳子管道≥2.8mm
9、有效长度：≥1030mm
*10、防水一触式接头：无需防水盖，可提供简便、精确的操作。
*11、支持窄带光成像观察。
12、内镜具有信息记忆功能。
[bookmark: _GoBack]*13、钳子管道带有附件尺寸指示标签。
14、具有激光及高频电兼容性。

