医用射线防护服技术规格、参数要求
	1	防护核心材料:要求采用超轻超薄、超柔软耐弯折、耐老化的含铅材质防护材料。
	2	尺码花色:尺码大小、花色可选，并支持量身定制。
	3	核心防护值: 前防0.5mmpb后防0.25mmpb(铅当量可定制)，适用于X射线管电压(30-150)KV；总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料
	4	面料：采用医用高分子材料，要求具有防水、防污，耐磨抑菌、血渍、碘伏、阻燃、易清洁等品质，耐磨耐撕拉，避免高频率撕扯粘贴造成开线拔缝。
	5	辅料：魔术贴要求采用知名品牌.3万次拉合承诺;卡扣要求牢固，拉链拉力稳固。材质柔软有韧性不易断裂。产品5年内免费更换。	6	款式设计:连体式、分体式可选。要求佩戴宽版腰带。并带有名牌设计，每件铅衣可雕刻医院名称，科室，姓名或编号，方便识别与管理。	
7	性能标准:符合GBZ/T147-2020 X射线防护材料衰减性能测定方法或者YY02921-1997医用诊断X射线辐射防护器具第一部分:材料衰减性能的测定。符合<放射诊断放射防护要求>（GBZ 130-2020）的规定。
	8	符合CFDA产品备案标准:检测中心检测相关认证。
防辐射帽技术规格、参数要求
	1	防护核心材料:采用超轻超薄、超柔软含铅材质防护材料，柔软耐弯折，耐老化。
2	款式设计: 要求多种款式可选
	3	核心防护值: 0.5mmpb或0.25mmpb，适用于X射线管电压(30-150)KV总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料
	4	性能标准:符合GBZ/T 147-2002X射线防护材料衰减性能测定方法或者YY0292.1-1997医用诊断X射线辐射防护器具第一部分:材料衰减性能的测定. 符合<放射诊断放射防护要求>（GBZ 130-2020）的规定。
5	符合CFDA产品备案标准;检测中心检测相关认证。
防辐射围领技术规格、参数要求
	1	防护核心材料:采用超轻超薄、超柔软含铅材质防护材料，超柔软耐弯折，耐老化。
	2	花色及款式要求多款可选
	3	核心防护值:0.5mmpb,适用于X射线管电压(30-150)KV总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料
	4	面料：采用医用高分子材料，要求具有防水、防污，耐磨抑菌、血渍、碘伏、阻燃、易清洁等品质，耐磨耐撕拉，避免高频率撕扯粘贴造成的开线拔缝。
	5	辅料：魔术贴采用知名品牌，3万次拉合承诺,产品5年内免费更换。
	6	要求无限次提供围领套供临床需求。
	7	性能标准:符合GBZ/T147-2002X射线防护材料衰减性能测定方法或者YY02921-1997医用诊断X射线辐射防护器具第一部分:材料衰减性能的测定。符合<放射诊断放射防护要求>（GBZ 130-2020）的规定。
	8	符合CFDA产品备案标准:检测中心检测相关认证。
医用射线防护眼镜技术规格、参数要求
	1	产品组成:优质板材和0.5mmpb超轻超清铅玻璃镜片。
	2	镜架特点:板材要求柔软舒适，韧性强。
	3	镜片特点：超轻镜片，轻薄，透光率高。
	4	制作技术范围:可配制近视散光老花镜片。
	5	执行标准号:YY/T 0128-2004，产品正常使用期限3-4年，每年自检2次，经检测符合防护要求可以使用到第4年年底。防X射线性能:铅当量0.5mmPb，X射线峰值管电压150KV/过滤板0.7mmCu，GBZ/T 147-2002。符合<放射诊断放射防护要求>（GBZ 130-2020）的规定。
6	产品配套:眼镜绳眼镜布 清洗剂防雾剂 眼镜盒维修工具。
医用射线性腺防护帘技术规格、参数要求
	1	防护核心材料;采用超轻超薄、超柔软含铅材质防护材料，超柔软耐弯折，耐老化。
	2	核心防护值：铅当量应 ≧0.5mmpb，适用于X射线管电压(30-150)KV；总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料。
	3	面料:采用医用高分子材料，要求具有防水、防污，耐磨抑菌、
血渍、碘伏、阻燃、易清洁等品质，耐磨耐撕拉，避免高频率撕扯粘贴造成的开线拔缝。
4 辅料:魔术贴采用知名品牌，3万次拉合承诺，产品5年内免费更换，卡扣采用进口知名品牌，材质柔软有韧性不易断裂.
	5	性能标准:符合GBZ/T147-2002X射线防护材料衰减性能测定方法或者YY02921-1997医用诊断X射线辐射防护器具第一部分:材料衰减性能的测定。符合<放射诊断放射防护要求>（GBZ 130-2020）的规定。
	6	符合CFDA产品备案标准;检测中心检测相关认证
医用射线防护方巾技术规格、参数要求
	1	防护核心材料:采用超轻超薄、超柔软含铅材质防护材料，超柔软耐弯折，耐老化。
	2	核心防护值:铅当量应 ≧0.5mmpb，适用于X射线管电压(30-150)KV；总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料
	3	面料:采用医用高分子材料，要求具有防水、防污，耐磨抑菌、
血渍、碘伏、阻燃、易清洁等品质，耐磨耐撕拉，避免高频率撕扯粘贴造成的开线拔缝。
	4	产品规格: 多种规格可选
	5	性能标准:符合GBZ/T147-2002X射线防护材料衰减性能测定方法或者YY02921-1997医用诊断X射线辐射防护器具第一部分:材料衰减性能的测定。符合<放射诊断放射防护要求>（GBZ 130-2020）的规定。
6	符合CFDA产品备案标准;检测中心检测相关认证。
医用射线防护手套技术规格、参数要求
	1	防护核心材料:铅橡胶由铅粉和优质橡胶物理混合而成。
	2	核心对比:优质铅橡胶、超柔软耐弯折，耐老化
	3	核心防护值:0.025mmpb,适用于X射线管电压(30-150)KV总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料
	4	产品尺寸标准:五指分离款铅手套，超薄超柔软方便佩戴
	5	性能标准:符合GBZ/T147-2002X射线防护材料衰减性能测定方法或者YY02921-1997医用诊断X射线辐射防护器具第一部分:材料衰减性能的测定. 符合<放射诊断放射防护要求>（GBZ 130-2020）的规定。
6	符合CFDA产品备案标准:检测中心检测相关认证。
铅衣架技术规格、参数要求

产品规格:1640mm*660mm*1080mm; 要求能根据临床需求定制
结构材质:承重强，能满足临床需求。
[bookmark: _GoBack]        如因承重原因导致故障，要求免费维修。
附件说明:医用静音刹车脚轮。
