医用吊桥技术要求
1、 技术要求：
1. 桥式吊塔产品符合国际标准ISO13485/ISO9001，符合欧盟吊塔四倍承重系数安全负载要求，欧盟CE认证要求。
2. 桥式吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗。 吊塔托盘为一体成型结构外观采用橘纹处理，表面不含任何凹槽，方便医护人员清洁又能增加摩擦力。
3. 桥式吊塔气电箱采用上电下气模式，气电间距至少大于0.2m，保证气电安全距离，气体终端安装需低于电源插座，一方面确保即使在漏气情况下，氧气比空气重，不会与电源发生反应,另一方面，气电同侧同面方便线缆管理。
4. ★气体管路为原装进口医用气体管路，提供进口报关单。医用气体正压柔性管内部直径测试值不小于5.8mm，负压吸引的管道内部直径实测值应不小于7.8mm。（提供省级医疗器械检测所提供的检验报告证明）	 
5. ★气体终端要求：所有气体插座为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。
6. 为保证吊桥的使用安全；气体终端要符合EN ISO9170-1标准，医用软管要符合EN ISO5359标准（提供省级医疗器械检测所提供的检验报告证明）。
7. 吊塔的防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定。（提供省级医疗器械检测所提供的检验报告证明）
8. ★为适应ICU环境，吊桥表面需喷涂环保抗菌粉抑制细菌滋生。（提供专业机构抗菌涂层检测报告，送检单位应为吊桥生产厂家）
9. 吊桥的防火等级至少为UL94-V1级。（提供省级医疗器械所出具的检验报告证明）
二 、ICU吊桥（干湿分离）配置：
10. 采用桥梁式干湿分离结构，所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上，干区、湿区气电箱为吊箱式或吊柱式结构。
11. 横梁长度2200mm-3500mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定
12. 配备内置LED照明灯，内置于吊桥横梁中，和吊桥设备一体，节约空间.
13. 干区
14. 干区承重负载能力≥120Kg
15. 气电箱长度≥700MM
16. 德式标准气体插座（空气2个，氧气2个）
17. 电源插座6个，网络接口2个，等电位端子2个，网篮1个
18.  二层设备托盘，其中一层带抽屉，抽屉为吸呐式，使用方便，托盘尺寸≥630×340mm，可放置任何品牌呼吸机
19.  吊杆两侧必须带有国际标准不锈钢设备边条和国际标准通用制式∮38钢管，可用于连接各种设备（呼吸机、监护仪等）配套连接装置等
20.  湿区
21.  湿区承重负载能力≥120Kg
22.  气电箱长度≥800MM
23.  德式标准气体插座（负压吸引2个，氧气2个）
24.  双关节高度可调不锈钢输液架1个。
25.  电源插座6个，网络接口1个，等电位端子2个
26. [bookmark: _GoBack] 二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘尺寸≥430×480mm
