4M显示器参数
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	序号
	技术指标
	具体技术要求

	1
	自动校准亮度曲线
	显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准，提供国家知识产权局认可的证明材料

	2
	★基本参数
	≧27英寸, 分辨率≧2560×1440，点距≦0.2331×0.2331 mm 

	3
	★必要参数
	最大亮度≧550cd/m²，对比度≧1000：1，响应时间≦16ms，可视角度≥178°，亮度一致性≥75%，并提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 

	4
	★动态校正
	显示器LUT表可以动态生成，显示器内置DICOM曲线可以在100-350cd/m2之间动态调节, 提供国家知识产权局认可的证明材料以及通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告

	5
	★曲线误差
	显示器内置的DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值＜10%，提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告

	6
	亮度均匀性
	显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡，提供国家知识产权局认可的证明材料

	7
	★色彩
	色彩度≧4.398Trillion(42bit)，提供国家知识产权局认可的证明材料，提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告

	8
	★视频端口
	输入接口：DVI-D×1、DP×1、HDMI×1，输出接口：DP×1, 提供产品说明书内显示器接口示意图(并加盖公章) 

	9
	显卡
	提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G

	10
	★视力保护
	医用显示器有视力保护模块，附证明文件

	11
	观片灯功能
	显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供国家知识产权局认可的证明材料

	12
	★抗老化
	医用显示器有自动抗老化功能，附证明文件

	13
	★亮度快捷切换
	显示器可通过触控按键一键切换亮度，方便医生在高亮度下观察图像细节，提供该功能的产品说明书复印件并加盖公章，提供国家知识产权局认可的证明材料

	14
	★远程质量管理和控制
	提供远程质量控制体系软件WEBQA，可对显示器定时进行DICOM曲线检测，并提供书面检测报告，告知用户显示器是否合规，提供国家版权局认可的证明材料

	15
	★产品认证
	CCC认证，整机获得中国节能产品认证证书（GB21520-2015），能效等级2级

	16
	原厂生产
	投标产品为原厂生产，非OEM产品，3C认证证书上制造商名称和生产企业名称须一致。



